SCHEDA DI PRESENTAZIONE OFFERTE TECNICHE PER	LA	FORNITURA	IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE PER IL SERVIZIO DI GASTRENTEROLOGIA PER LA FONDAZIONE ISTITUO G. GIGLIO DI CEFALU’

- MODELLO APPARECCHIATURE:
- PRODUTTORE:
- DESTINAZIONE D’USO:
- DIRETTIVE E NORME TECNICHE APPLICABILI:
- ANNO DI IMMISSIONE IN COMMERCIO:
- ANNO E MESE DELL’ULTIMA VERSIONE:
- N. DI ISCRIZIONE AL REPERTORIO D.M.:

REQUISITI MINIMI RELATIVI AL SERVIZIO DI NOLEGGIO (ART.4 DEL CAPITOLATO TECNICO)

N.1 Colonna per Videoendoscopia / NB.Si riportano di seguito i moduli che compongono la colonna; tali moduli possono anche essere integrati tra loro (es. Videoprocessore e fonte luce) / Tutti i moduli della colonna devono essere perfettamente compatibili tra loro e con gli endoscopi offerti (La ditta deve produrre certificazione apposita)
Caratteristica	Requisito minimo	Descrizione
Modulo videoprocessore
Deve permettere l'esecuzione delle tipiche funzioni standard (Compensazione del bianco, Controllo automatico del gain, Contrasto, Selezione della dimensione dell'immagine, Fermo immagine, zoom, inserimenti dati paziente, etc).	SI
Dotato di uscita di trasmissione video standard SDTV e ad alta definizione HDTV al fine di garantire la migliore qualità possibile dell'immagine per una rappresentazione accurata dei più piccoli capillari e delle strutture mucose più delicate.	SI
Registrazione interna e/o esterna dei dati delle immagini e le riprese video, con memoria non inferiore a 500 MB.	SI
Dotato di porte/connettori OUT (es. USB) per l'inserimento dei supporti esterni al fine di esportare dati, filmati e immagini, almeno in formato HD.	SI
Dotato di funzione per la visualizzazione simultanea delle immagini (Picture in Picture / Picture out Picture).	SI
Dotato di funzioni per la cromoendoscopia virtuale (senza utilizzo di coloranti), utili per l'enfatizzazione della mucosa al fine di permettere la diagnosi precoce delle lesioni cancerose (es. NBI, FICE, i-SCAN, etc). / Descrivere la tecnologia usata e le relative caratteristiche. / Al fine di consentire una corretta valutazione allegare a supporto di quanto dichiarato delle schede tecniche e degli studi scientifici (es. NCBI/PubMed) che dimostrano la valenza della tecnologia offerta.	SI
Deve offrire la possibilità di effettuare i controlli remoti da endoscopio, per il comando di: / sistema per irrigazione/aspirazione / stampa / registrazione / altre funzioni standard tipicamente disponibili	SI
Possibilità di collegamento alla rete aziendale, con disponibilità degli standard di comunicazione DICOM ed HL7	SI
Dotato di tutte le porte necessarie per il collegamento degli accessori e dei moduli componenti la colonna in oggetto	SI

Modulo fonte di luce
Lampada xeno 300 W o equivalente	SI
Durata della lampada di almeno 400 ore di uso continuato.	SI
Con regolazione della luminosità, manuale e automatico	SI
Dotato di lampada di emergenza o sistema equivalente	SI
Dotato di indicatori sul pannello frontale per inserimento lampada di emergenza/necessità sostituzione lampada primaria	SI
Compatibilità con tutte le funzioni minime del videoprocessore (es. deve permettere la cromoendoscopia virtuale)	SI

Monitor televisivo per bioimmagini
Dimensione non inferiore a 26 pollici.	SI
Risoluzione non inferiore a Full HD / HDTV.	SI
Compatibile con un’ampia gamma di formati di ingresso e uscita del segnale, digitali e analogici, in alta definizione e Definizione Standard (devono essere presenti le porte di collegamento). Elencare e descrivere.	SI
Ampia scelta di formati di visualizzazione (es. Picture-in-Picture, Picture-out-Picture, ...)	SI
Dotato di supporto per l'ancoraggio al carrello e di tutti i cavi e accessori necessari per il pronto utilizzo.	SI
Compatibilità con tutte le funzioni minime del videoprocessore (es. deve permettere la cromoendoscopia virtuale).	SI

Modulo insufflatore CO2
Dotato di indicatore riserva di gas bombola	SI
Dotato di indicatore flusso gas presente	SI
Dotato di pulsante start/stop insufflazione	SI
Dotato di sistemi di allarmi/sicurezza (es. dispositivo di limitazione sovrapressione)	SI
Dotato di tutti gli accessori necessari al funzionamento: indicare e descrivere	SI
Elencare e descrivere il materiale di consumo necessario al funzionamento	SI

Sistema per irrigazione
Dotato di indicatore funzionamento	SI
Dotato di regolatore di flusso	SI
Dotato di pulsante start/stop irrigazione	SI
Dotato di sistemi di allarmi/sicurezza	SI
Dotato di tutti gli accessori necessari al funzionamento: indicare e descrivere	SI
Elencare e descrivere il materiale di consumo necessario al funzionamento	SI

Stampante medicale
A colori, formato A6, digitale, a trasferimento termico	SI
Deve supportare l'ingresso del segnale HDTV, oltre che i tipi di segnale meno recenti (es. 720p)	SI
Ad alta risoluzione, non inferiore a 400 dpi	SI
Dotato di tutti gli accessori necessari al funzionamento: indicare e descrivere	SI
Elencare e descrivere il materiale di consumo necessario al funzionamento	SI

Carrello per videoendoscopia
Con quattro ruote, di cui due piroettanti, e freni per il bloccaggio nella posizione lavoro	SI
Dotato di almeno n.4 ripiani per alloggiare i moduli componenti la colonna endoscopica e comunque tutti quelli necessari	SI
Con trasformatore di isolamento (medicale) di adeguata potenza (kVA) e prese, rispetto la dotazione della colonna offerta.	SI
Dotato di supporto per l'installazione del monitor centrale o, se questo è dotato di proprio supporto, per l'installazione del supporto di che trattasi	SI
Accessori: / Dotato di portabombola CO2 / Dotato di apposito porta endoscopi per appenderli quando necessario; / Ripiano scorrevole per la tastiera operatore (se del caso) / Cassetto / ogni altro accessorio necessario per consentire le normali operazioni endoscopiche	SI

Videocolonscopio
Caratteristica / NB. Tutte le misure relative ai diametri dei tubi di inserzione e canali operativi, agli angoli di visione e alle angolazioni dei movimenti, etc, sono da considerarsi indicative. Saranno accettate misure che sono comprese in un range prossimo accettabile ai valori indicati	Requisito minimo	Descrizione
Con possibilità di visualizzazione dell’HDTV	SI
Profondità di campo: circa [3,100] mm	SI
Campo di visione: non inferiore a 140°	SI
Diametro esterno massimo, porzione distale: circa 13 mm	SI
Diametro interno del canale operativo: circa 3.5 mm	SI
Dotato di canale di lavaggio ausiliario	SI
Lunghezza operativa: circa 1300 mm	SI
Angolazioni: circa 180/180° (su/giù), circa 160/160 (dx/sx)	SI
Dotato di tecnologia tale da permettere le funzioni minime del videoprocessore (es. CCD per immagini ad alta definizione, per cromoendoscopia virtuale,..)	SI

Videocolonscopio pediatrico
Caratteristica / NB. Tutte le misure relative ai diametri dei tubi di inserzione e canali operativi, agli angoli di visione e alle angolazioni dei movimenti, etc, sono da considerarsi indicative. Saranno accettate misure che sono comprese in un range prossimo ai valori indicati	Requisito minimo	Descrizione
Con possibilità di visualizzazione dell’HDTV	SI
Profondità di campo: circa [3,100] mm	SI
Campo di visione: non inferiore a 140°	SI
Diametro esterno massimo porzione distale: circa 10 mm	SI
Diametro interno del canale operativo: circa 3 mm	SI
Dotato di canale di lavaggio ausiliario	SI
Lunghezza operativa: circa 1300 mm	SI
Angolazioni: circa 210/170° (su/giù), circa 160 (dx/sx)	SI
Dotato di tecnologia tale da permettere le funzioni minime del videoprocessore (es. CCD per immagini ad alta definizione, per cromoendoscopia virtuale,..)	SI

Videogastroscopio
Caratteristica / NB. Tutte le misure relative ai diametri dei tubi di inserzione e canali operativi, agli angoli di visione e alle angolazioni dei movimenti, etc, sono da considerarsi indicative. Saranno accettate misure che sono comprese in un range prossimo ai valori indicati	Requisito minimo	Descrizione
Con possibilità di visualizzazione dell’HDTV	SI
Profondità di campo: circa [2, 100] mm	SI
Campo di visione:circa 140°	SI
Diametro esterno massimo, porzione distale: circa 9,5 mm	SI
Diametro interno del canale operativo: circa 3 mm	SI
Dotato di canale di lavaggio ausiliario	SI
Lunghezza operativa: circa 1000 mm	SI
Movimento: circa 200°/100° (su/giù), circa 110°/110° (dx/sx)	SI
Dotato di tecnologia tale da permettere le funzioni minime del videoprocessore (es. CCD per immagini ad alta definizione, per cromoendoscopia virtuale,..)	SI

Videoduodenoscopio
Caratteristica / NB. Tutte le misure relative ai diametri dei tubi di inserzione e canali operativi, agli angoli di visione e alle angolazioni dei movimenti, etc, sono da considerarsi indicative. Saranno accettate misure che sono comprese in un range prossimo ai valori indicati	Requisito minimo	Descrizione
Con possibilità di visualizzazione dell’HDTV	SI
Profondità di campo: circa [4, 60] mm	SI
Campo di visione: circa 100°	SI
Diametro tubo d'inserzione: circa 11,5 mm	SI
Diametro interno del canale operativo: circa 4,2 mm	SI
Direzione di visione: circa 10° retro	SI
Lunghezza operativa: circa 1250 mm	SI
Angolazioni: circa 120/90° (su/giù), circa 105/90° (dx/sx)	SI
Distanza minima visibile dell'accessorio dal distale: circa 10 mm	SI
Presenza di estremità distale rimovibile e/o sistema equivalente (es. cappuccio) ai fini della disinfezione	SI
Dotato di tecnologia tale da permettere le funzioni minime del videoprocessore (es. CCD per immagini ad alta definizione, per cromoendoscopia virtuale,..)	SI

Videogastroscopio a doppio canale
Caratteristica / NB. Tutte le misure relative ai diametri dei tubi di inserzione e canali operativi, agli angoli di visione e alle angolazioni dei movimenti, etc, sono da considerarsi indicative. Saranno accettate misure che sono comprese in un range prossimo ai valori indicati	Requisito minimo	Descrizione
Con possibilità di visualizzazione dell’HDTV	SI
Profondità di campo: circa [3,100] mm	SI
Campo di visione:circa 140°	SI
Diametro esterno max porzione distale: circa 12.7 mm	SI
Diametro interno dei canali operativi: circa 3 e 4 mm	SI
Lunghezza operativa: circa 1000 mm	SI
Angolazioni: circa 200/100° (su/giù), circa 110/110° (dx/sx)	SI
Dotato di tecnologia tale da permettere le funzioni minime del videoprocessore (es. CCD per immagini ad alta definizione, per cromoendoscopia virtuale,..)	SI

 REQUISITI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO NOLEGGIO (ART.4 BIS)
.
N.1 Colonna per Videoendoscopia:punteggio massimo 14 / NB.Si riportano di seguito i moduli che compongono la colonna; tali moduli possono anche essere integrati tra loro (es. Videoprocessore e fonte luce) / Tutti i moduli della colonna devono essere perfettamente compatibili tra loro e con gli endoscopi offerti (La ditta deve produrre certificazione apposita)
Criteri di valutazione	P max	Sub-criteri di valutazione	Modalità di assegnazione del / Punteggio( D: criterio discrezionale; Q:quantitativo; T:tabellare	Descrizione offerta
Modulo videoprocessore: punteggio massimo 9
Dotato di uscita di trasmissione video Ultra HD 4k	2		T
Dotato di funzioni per la cromoendoscopia virtuale, ossia senza utilizzo di coloranti (essa permette una dettagliata analisi della superficie della mucosa, mettendo in evidenza la struttura morfologica e vascolare e facilitando quindi la precoce individuazione di alterazioni della mucosa stessa, anche di ridottissime dimensioni. / Descrivere la tecnologia usata e le relative caratteristiche	6	Allegare a supporto di quanto dichiarato delle schede tecniche e degli studi scientifici (es. NCBI/PubMed) che dimostrano la valenza della tecnologia offerta	D, / Pmax = 1
		Allegare a supporto di quanto dichiarato delle stampe, recente, ad alta risoluzione, su carta fotografica, di un tratto di colon e dello stomaco, con la funzione di cromoendoscopia.	D / Pmax = 2
		Valutazione su prova pratica	D / Pmax = 3
Indicare ulteriori speciali funzioni. / Sarà attribuito un punteggio di qualità a quelle aziende che offrono un prodotto che presenza ulteriori funzioni speciali.	1		D

Modulo fonte di luce: punteggio massimo 1
Con tecnologia a LED	1		T

Monitor televisivo per bioimmagini: punteggio massimo 1
Risoluzione Ultra HD 4k	1		T

Modulo insufflatore CO2: punteggio massimo 1
Funzioni speciali. / Sarà attribuito un punteggio di qualità a quelle aziende che offrono un prodotto che presenza ulteriori funzioni speciali.	1		D

Sistema per irrigazione: punteggio massimo 1
Funzioni speciali. / Sarà attribuito un punteggio di qualità a quelle aziende che offrono un prodotto che presenza ulteriori funzioni speciali.	1		D

Stampante medicale: punteggio massimo 1
Stampa ad alta risoluzione e qualità / Sarà attribuito un punteggio di qualità a quelle aziende che offrono un prodotto che presenta la possibilità di stampare al altissime risoluzioni.	1		D

Videocolonscopio: punteggio massimo 10
Criteri di valutazione	P max	Sub-criteri di valutazione	Modalità di assegnazione del / punteggio	Descrizione offerta
Definizione Ultra HD 4k	2		T
Campo di visione superiore a 140°. / Sarà attribuito il punteggio massimo a quelle aziende che offrono maggiore angolo di visione e punteggio linearmente proporzionale decrescente alle offerte intermedie.	2		Q
Dotato di pulsanti con controlli programmabili per gestire le funzioni operative. / Sarà attribuito un punteggio di qualità a quelle aziende che offrono un prodotto che presenta più/migliori possibilità operative.	2		D
Tipologia costruttiva / (es. sistema ottico visivo, tipologia di elettronica implementata) / Sarà attribuito un punteggio di qualità a quelle aziende che offrono un prodotto che presenta migliore caratteristiche costruttive.	3		D
Altre opzioni/caratteristiche. Elencare e descrivere. / Sarà attribuito un punteggio di qualità a quelle aziende che offrono un prodotto che presenta ulteriori caratteristiche	1		D

Videocolonscopio pediatrico: punteggio massimo 10
Criteri di valutazione	P max	Sub-criteri di valutazione	Modalità di assegnazione del / punteggio	Descrizione offerta
Definizione Ultra HD 4k	2		T
Campo di visione superiore a 140°. / Sarà attribuito il punteggio massimo a quelle aziende che offrono maggiore angolo di visione e punteggio linearmente proporzionale decrescente alle offerte intermedie.	2		Q
Dotato di pulsanti con controlli programmabili per gestire le funzioni operative. / Sarà attribuito un punteggio di qualità a quelle aziende che offrono un prodotto che presenta più/migliori possibilità operative.	2		D
Tipologia costruttiva / (es. sistema ottico visivo, tipologia di elettronica implementata) / Sarà attribuito un punteggio di qualità a quelle aziende che offrono un prodotto che presenta migliore caratteristiche costruttive.	3		D
Altre opzioni/caratteristiche. Elencare e descrivere. / Sarà attribuito un punteggio di qualità a quelle aziende che offrono un prodotto che presenta ulteriori caratteristiche	1		D

Videogastroscopio: punteggio massimo 10
Criteri di valutazione	P max	Sub-criteri di valutazione	Modalità di assegnazione del / punteggio	Descrizione offerta
Definizione Ultra HD 4k	2		T
Campo di visione superiore a 140°. / Sarà attribuito il punteggio massimo a quelle aziende che offrono maggiore angolo di visione e punteggio linearmente proporzionale decrescente alle offerte intermedie.	2		Q
Dotato di pulsanti con controlli programmabili per gestire le funzioni operative. / Sarà attribuito un punteggio di qualità a quelle aziende che offrono un prodotto che presenta più/migliori possibilità operative.	2		D
Tipologia costruttiva / (es. sistema ottico visivo, tipologia di elettronica implementata) / Sarà attribuito un punteggio di qualità a quelle aziende che offrono un prodotto che presenta migliore caratteristiche costruttive.	3		D
Altre opzioni/caratteristiche. Elencare e descrivere. / Sarà attribuito un punteggio di qualità a quelle aziende che offrono un prodotto che presenta ulteriori caratteristiche	1		D

Videoduodenoscopio: punteggio massimo 10
Criteri di valutazione	P max	Sub-criteri di valutazione	Modalità di assegnazione del / punteggio	Descrizione offerta
Definizione Ultra HD 4k	2		T
Campo di visione migliore di 100° / Sarà attribuito il punteggio massimo a quelle aziende che offrono maggiore campo di visione e punteggio linearmente proporzionale decrescente alle offerte intermedie.	2		Q
Direzione di visione migliore di 10° retro / Sarà attribuito un punteggio di qualità a quelle aziende che offrono un prodotto che presenta maggiore direzione di visione	2		Q
Dotato di pulsanti con controlli programmabili per gestire le funzioni operative. / Sarà attribuito un punteggio di qualità a quelle aziende che offrono un prodotto che presenta più/migliori possibilità operative.	1		D
Tipologia costruttiva / (es. sistema ottico visivo, tipologia di elettronica implementata) / Sarà attribuito un punteggio di qualità a quelle aziende che offrono un prodotto che presenta migliore caratteristiche costruttive.	2		D
Altre opzioni/caratteristiche. Elencare e descrivere. / Sarà attribuito un punteggio di qualità a quelle aziende che offrono un prodotto che presenta ulteriori caratteristiche	1		D

Videogastroscopio a doppio canale: punteggio massimo 8
Criteri di valutazione	P max	Sub-criteri di valutazione	Modalità di assegnazione del / punteggio	Descrizione offerta
Definizione Ultra HD 4k	2		T
Campo di visione superiore a 140°. / Sarà attribuito il punteggio massimo a quelle aziende che offrono maggiore angolo di visione e punteggio linearmente proporzionale decrescente alle offerte intermedie.	2		Q
Dotato di pulsanti con controlli programmabili per gestire le funzioni operative. / Sarà attribuito un punteggio di qualità a quelle aziende che offrono un prodotto che presenta più/migliori possibilità operative.	1		D
Tipologia costruttiva / (es. sistema ottico visivo, tipologia di elettronica implementata)Sarà attribuito un punteggio di qualità a quelle aziende che offrono un prodotto che presenta migliore caratteristiche costruttive.	2		D
Altre opzioni/caratteristiche. Elencare e descrivere. / Sarà attribuito un punteggio di qualità a quelle aziende che offrono un prodotto che presenta ulteriori caratteristiche	1		D

 REQUISITI MINIMI DELLE CONDIZIONI DI GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA: (ART.5 DEL CAPITOLATO TECNICO)

# Le condizioni di assistenza tecnica:
- devono essere di tipo "All Inclusive, Full Risk", ovvero dovrà coprire tutti i tipi di danno, fra i quali quelli derivanti da cause accidentali (ad esempio morsicature, ovvero cadute accidentali, etc) ed incidentali (ad esempio foratura del canale bioptico durante le procedure, shock meccanici, etc);
- devono essere tali da mantenere in perfetta efficienza tutta la fornitura;
- sono da intendere valide per tutta la fornitura del presente capitolato
- sono da intendere valide per tutta la durata della fornitura
- Devono prevedere l'intervento di personale specializzato e adeguatamente formato.
Le ditte partecipanti sono tenute a presentare una offerta del Servizio di assistenza tecnica che rispetti le suddette condizioni ed in particolare le specifiche minime di seguito indicate.
Criteri di valutazione	Requisito minimo	Descrizione
Garanzia non inferiore a 24 mesi / N.B. Fermo restando le condizioni di garanzia si considerano incluse e ad integrazione delle stesse, per tutto il periodo della fornitura, anche le condizioni sotto riportate:	SI
Condizioni generali di assistenza tecnica / tutte le attività di manutenzione, controlli e verifiche, periodiche e su chiamata: manutenzione correttiva (illimitata), manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli funzionali e tutto quanto necessario a mantenere e garantire il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature; / tutte le parti di ricambio senza esclusione alcuna (originali o compatibili, solo se approvati dal produttore e/o come previsto per legge). / Tutte le attività di configurazione e/o interfacciamento alla rete dati aziendale / Aggiornamento HW e SW che dovesse risultare disponibile nel periodo contrattuale / Altro ritenuto necessario per garantire e mantenere il corretto e sicuro funzionamento e utilizzo delle apparecchiature.	SI
Tempo di risoluzione dei guasti, a partire dalla chiamata, nei giorni che vanno dal lunedì al venerdì: entro 2 gg lavorativi per malfunzionamenti che non prevedono la sostituzione di parti di ricambio, entro 4 gg lavorativi per guasti che necessitano di sostituzione di parti di ricambio. / Qualora i tempi di riparazione dovessero prolungarsi oltre tale tempistica, ovvero la Fondazione segnalasse una reale esigenza, la ditta dovrà fornire un muletto sostitutivo, di pari o superiori caratteristiche tecnico-cliniche entro 2 gg lavorativi dalla comunicazione da parte della ditta dei tempi necessari per la riparazione. / Le condizioni di assistenza tecnica riportate nel presente capitolato si intendono valide anche per gli apparecchi sostitutivi. Nessun costo aggiuntivo è da considerarsi a carico della Fondazione che non sia contemplato dalla presente procedura.	SI
La disponibilità di parti di ricambio, inclusi software e licenze, deve essere garantita per almeno 10 anni dal collaudo;	SI
Eseguire tutte le necessarie manutenzioni preventive/periodiche previste dal costruttore e comunque non inferiori a 2/anno. Specificare il numero di manutenzioni preventive/anno previste dal costruttore e che saranno garantite durante tutto il periodo della fornitura.	SI
Eseguire almeno n.1 verifica di sicurezza (es. elettrica) annuale così come previsto dalle normative vigenti (Es. norma CEI 62-5 DM)	SI
Eseguire almeno n. 2 controlli funzionali attestanti il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature e accessori, incluse eventuali “prove particolari” previste dalle normative vigenti. Specificare il numero di controlli funzionali/anno che saranno garantiti durante tutto il periodo della fornitura.	SI
Dovrà essere garantito un servizio di gestione degli eventuali avvisi di sicurezza e recall provenienti dal mercato, che preveda: l'individuazione delle problematiche, la tempestiva segnalazione, la temporanea messa in sicurezza e la definitiva risoluzione della causa.	SI
La ditta fornitrice, dopo il collaudo dovrà trasmettere al Servizio di Ingegneria Clinica: / la programmazione delle attività periodiche (manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli funzionali, etc). Tale programmazione, dopo regolare accettazione da parte della Fondazione, dovrà essere garantita dalla ditta stessa. Il Piano di Manutenzione Preventiva Annuale dovrà essere presentato entro il primo mese di ogni anno / Le check-list delle attività da svolgere, sia preventive che correttive, che riguardano il primo intervento dei tecnici interni/operatore, previa formazione, nei confronti delle attività ordinarie che straordinarie	SI

REQUISITI OGGETTO DI VALUTAZIONE DELLE Condizioni di garanzia e assistenza tecnicA (ART. 5 BIS DEL CAPITOLATO TECNICO)

Criteri di valutazione	P max	Sub-criteri di valutazione	Modalità di assegnazione del / punteggio	Descrizione offerta

1) Sostituzione di strumenti non riparabili / In caso di impossibilità di riparazione di una qualsiasi parte della fornitura di che trattasi, la ditta dovrà farsi carico della sostituzione totale dello strumento guasto con strumento nuovo di pari caratteristiche, senza costi ulteriori, entro 5 gg lavorativi dal riscontro dell'impossibilità di riparazione.	3		T
2) Aggiornamento tecnologico allo stato dell'arte: / Qualora durante il periodo contrattuale la ditta aggiudicataria dovesse porre in commercio strumentazioni analoghe a quelle fornite ma tecnologicamente più avanzate, alle medesime condizioni economiche e contrattuali vigenti, se richiesto dalla Fondazione, la ditta fornitrice dovrà sostituire gli strumenti aggiornati in luogo di quelli originariamente forniti.	5		T

Per ognuno dei suddetti punti si chiede alla ditta offerente, pena esclusione, di indicare nella colonna accanto, in modo chiaro e conciso, la relativa proposta e/o la presenza o meno delle caratteristiche richieste, utilizzando l’unità di misura eventualmente richiesta