SCHEDA DI PRESENTAZIONE OFFERTE TECNICHE PER	LA	FORNITURA	IN NOLEGGIO DI N. 1 SISTEMA PER ENDOUROLOGIA E LAPAROSCOPIA PER LA FONDAZIONE ISTITUO G. GIGLIO DI CEFALU’

- MODELLO APPARECCHIATURE:
- PRODUTTORE:
- DESTINAZIONE D’USO:
- DIRETTIVE E NORME TECNICHE APPLICABILI:
- ANNO DI IMMISSIONE IN COMMERCIO:
- ANNO E MESE DELL’ULTIMA VERSIONE:
- N. DI ISCRIZIONE AL REPERTORIO D.M.:

REQUISITI MINIMI RELATIVI AL SERVIZIO DI NOLEGGIO (ART.4 DEL CAPITOLATO TECNICO)
N.1 Colonna per Videoendourologia e Laparoscopia / NB.Si riportano di seguito i moduli che compongono la colonna; tali moduli possono anche essere integrati tra loro (es. Videoprocessore e fonte luce) / Tutti i moduli della colonna devono essere perfettamente compatibili tra loro e con gli strumenti offerti (La ditta deve produrre certificazione apposita)
Caratteristica	Requisito minimo	Subpunteggio	Descrizione
Modulo videoprocessore
Deve permettere l'esecuzione delle tipiche funzioni standard (Compensazione del bianco, Controllo automatico del gain, Contrasto, Fermo immagine, zoom, inserimenti dati paziente, etc)	SI
Visualizzazione fino a Ultra HD 4K	SI
Dotato di porte/connettori OUT (es. USB) per l'inserimento dei supporti esterni al fine di esportare dati, filmati e immagini, almeno in formato full HD.	SI
Dotato di funzione per la visualizzazione simultanea delle immagini live (Picture in Picture / Picture out Picture).	SI
Dotato di funzioni per la cromoendoscopia virtuale (es. Spectra, NBI, FICE, i-SCAN, etc).	SI
Deve offrire la possibilità di effettuare i controlli remoti da testina telecamera	SI
Possibilità di collegare tutti gli strumenti offerti nella presente procedura	SI
Deve offrire la possibilità della modularità, ovvero deve essere possibile integrare e/o aggiornare i moduli eventuali ritenuti necessari (es. Indocianina verde, fotodinamica, 3D, etc) senza alterare la configurazione iniziale. Specificare modalità di aggiornamento.	SI
Accessori:
a) n.1, Testina telecamera
Ultra HD 4K	SI
compatibile con gli strumenti di seguito specificati.	SI
con almeno due tasti liberamente programmabili, descrivere le funzionalità	SI

b) n.1, Testina telecamera pendulum
Non inferiore a HD.	SI
compatibile con gli strumenti di seguito specificati.	SI
con almeno due tasti liberamente programmabili, descrivere le funzionalità	SI
Modulo fonte di luce
Lampada a xenon 300 W.	SI
Con regolazione automatica della luminosità	SI
Accessori: / n.04 Cavo a fibre da almeno 220 cm	SI
Monitor televisivo per bioimmagini (Principale)
Dimensione non inferiore a 30 pollici.	SI
Risoluzione Ultra HD 4K	SI
Predisposto per l'installazione su carrello	SI
Compatibilità con tutte le funzioni minime del videoprocessore e telecamera (es. deve permettere la cromoendoscopia virtuale).	SI
Dotato di tutti i cavi e accessori necessari per il pronto utilizzo.	SI
Monitor televisivo per bioimmagini (Secondario)
Dimensione non inferiore a 24 pollici.	SI
Risoluzione non inferiore a Full HD	SI
Predisposto per l'installazione su carrello	SI
Compatibilità con tutte le funzioni minime del videoprocessore e telecamera	SI
Dotato di tutti i cavi e accessori necessari per il pronto utilizzo.	SI
Modulo Elettrobisturi
Piattaforma elettrochirurgica ad erogazione automatica in funzione della misura sull'impedenza, in tutte le sue modalità operative, monopolari e bipolari	SI
Destinazione d'uso: interventi di endourologia e chirurgia urologica (laparo e open)	SI
Modalità specifica per sintesi dei vasi, per vasi fino a 7 mm mediante pinze completamente riutilizzabili e/o monouso, specifiche per interventi laparotomici e laparoscopici.	SI
Accessori/consumabili in dotazione: / n.20 piastre bipartite / n.1 pinza poliuso (garantita non meno di 40 interventi) o n.40 pinze monouso, per la sintesi dei vasi per cistectomia / n.1 pinza poliuso (garantita non meno di 40 interventi) o n.40 pinze monouso, per la sintesi dei vasi per prostatectomia. / n.1 pinza poliuso (garantita non meno di 40 interventi) o n.40 pinze monouso, laparoscopica (Kelly) per la sintesi dei vasi / n.1 Monopedale / n.1 doppio pedale / Elencare e descrivere il materiale di consumo necessario al funzionamento.	SI
Insufflatore di CO2
Dotato di indicatore riserva di gas bombola	SI
Dotato di indicatore flusso gas presente	SI
Dotato di pulsante start/stop insufflazione.	SI
Dotato di sistemi di allarmi/sicurezza (es. dispositivo di limitazione sovrapressione). Descrivere	SI
Elencare e descrivere il materiale di consumo necessario al funzionamento.	SI
Carrello porta strumenti / apparecchi
Con quattro ruote, di cui due piroettanti, e freni per il bloccaggio nella posizione lavoro	SI
Dotato di almeno n.4 ripiani per alloggiare i moduli componenti la colonna e comunque tutti quelli necessari	SI
Con trasformatore di isolamento (medicale) e numero di prese adeguate ai moduli e componenti della colonna	SI
Dotato di supporto per l'installazione del monitor centrale	SI
Dotato di braccio estensibile per l'installazione del monitor secondario tale da portare lo stesso a sbalzo sopra il paziente (posizione litotomica per interventi TURP)	SI
Accessori: / Dotato di portabombola CO2 / Dotato di apposito supporto testine telecamere / Ripiano scorrevole per la tastiera operatore (se del caso) / Cassetto / ogni altro accessorio necessario per consentire le normali operazioni cliniche	SI

n.1 Videoureterorenoscopio flessibile
Caratteristica / NB. Tutte le misure relative ai diametri dei tubi di inserzione e canali operativi, agli angoli di visione e alle angolazioni dei movimenti, etc, sono da considerarsi indicative. Saranno accettate misure che sono comprese in un range prossimo ai valori indicati	Requisito minimo	Subpunteggio	Descrizione
Mobilità dell'estremità distale [°]: circa 270/270	SI
Angolo di apertura visuale: circa 90 °	SI
Lunghezza operativa: circa 70 cm	SI
Diametro interno del canale operativo: circa 4 ch	SI
Misura della camicia: circa 9 ch	SI
Compatibilità del connettore con il videoprocessore offerto nella presente procedura di gara	SI
Deve consentire la disinfezione con i liquidi disinfettanti più comuni. La ditta offerente dovrà precisare, allegando le dichiarazioni del produttore, con quali metodi di disinfezione e/o sterilizzazione, attualmente disponibili sul mercato, gli strumenti offerti sono compatibili; dovrà farsi carico di verificare la perfetta compatibilità degli strumenti offerti con i sistemi di disinfezione e lavaggio attualmente in uso presso la Fondazione (sistemi Medisadis della Medivators, Steris e STERRAD) e fornire ove necessario i raccordi e quanto necessario per il reprocessing.	SI
Deve consentire la cromoendoscopia virtuale	SI
Accessori: / Valigetta, / Verificatore di tenuta, / Spazzola per pulizia per i canali operativi / Tappo per la sterilizzazione. / n.1 Pinza da presa flessibile con entrambe le ganasce mobili / 01 Pinza da biopsia flessibile con entrambe le ganasce mobili, / 20 camicie per l’introduzione, / Cestello per gli strumenti flessibili, adatto alla sterilizzazione in Sterrad e per la conservazione / ogni altro accessorio per il pronto e sicuro utilizzo	SI

n.1 Ureterorenoscopio flessibile
Caratteristica / NB. Tutte le misure relative ai diametri dei tubi di inserzione e canali operativi, agli angoli di visione e alle angolazioni dei movimenti, etc, sono da considerarsi indicative. Saranno accettate misure che sono comprese in un range prossimo ai valori indicati	Requisito minimo	Subpunteggio	Descrizione
Mobilità dell'estremità distale [°]: circa 270/270	SI
Angolo di apertura visuale: circa 90 °	SI
Lunghezza operativa: circa 70 cm	SI
Diametro interno del canale operativo: circa 4 ch	SI
Misura della camicia: circa 8 ch	SI
Compatibilità con il videoprocessore e le testine camere offerti nella presente procedura di gara	SI
Deve essere completamente immergibile nei liquidi disinfettanti più comuni. La ditta offerente dovrà precisare, allegando le dichiarazioni del produttore, con quali metodi di disinfezione e/o sterilizzazione, attualmente disponibili sul mercato, gli strumenti offerti sono compatibili; dovrà farsi carico di verificare la perfetta compatibilità degli strumenti offerti con i sistemi di disinfezione e lavaggio attualmente in uso presso la Fondazione (es. sistemi Medisadis della Medivators e Sterrad) e fornire ove necessario i raccordi e quanto necessario per il reprocessing.	SI
Acceessori: / Valigetta, / Verificatore di tenuta, / Spazzola per pulizia per i canali operativi / Tappo per la sterilizzazione. / n.1 Pinza da presa flessibile con entrambe le ganasce mobili / 01 Pinza da biopsia flessibile con entrambe le ganasce mobili, / 20 camicie per l’introduzione, / Cestello per gli strumenti flessibili, adatto alla sterilizzazione in Sterrad e per la conservazione / ogni altro accessorio per il pronto e sicuro utilizzo	SI

n.4 Resettoscopio
Destinazione d'uso: TURP e TURV	SI		Descrizione
Bipolare	SI
Compatibile con l'elettrobisturi sopra riportato	SI
Completi di: / n.2 ottiche 30° / n.2 ottiche 12° / n.4 camicie con doppio rubinetto, a flusso continuo, rotante / n.4 elementi operativi / n.10 cavi bipolari	SI
Accessori: / n.10 tubi (afflusso e deflusso) / n.10 anse bipolari da taglio	SI

n.2 Ureterorenoscopio semirigido
	Requisito minimo	Subpunteggio	Descrizione
Diametro esterno: circa 8 ch	SI
Canale operativo: circa 6 ch	SI
Lunghezza operativa: non inferiore a 40 cm	SI
Accessori (da impiegare con il suddetto strumento): / n.1 pinze da presa rigida per frammenti di calcoli, con entrambe le ganasce mobili, / n.1 pinza da biopsia rigida con entrambe le ganasce mobili / n.1 ponte per strumenti ad un canale con sistema di tenuta e chiusura rapida, / n.1 ponte per strumenti a due canali con sistema di tenuta e chiusura rapida rubinetto / n.1 guida di inserimento per filo guida e cestello dedicato per la conservazione e la pulizia	SI

REQUISITI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO NOLEGGIO (ART.4 BIS)
N.1 Colonna per Videoendourologia e Laparoscopia / NB.Si riportano di seguito i moduli che compongono la colonna; tali moduli possono anche essere integrati tra loro (es. Videoprocessore e fonte luce) / Tutti i moduli della colonna devono essere perfettamente compatibili tra loro e con gli strumenti offerti (La ditta deve produrre certificazione apposita)
Criteri di valutazione	P max	Sub-criteri di valutazione	Modalità di assegnazione del / punteggio	Descrizione offerta
Modulo videoprocessore
Dotato di funzioni per la cromoendoscopia virtuale, ossia senza utilizzo di coloranti. / Descrivere la tecnologia usata e le relative caratteristiche	9	Allegare a supporto di quanto dichiarato delle schede tecniche e degli studi scientifici (es. NCBI/PubMed) che dimostrano la valenza della tecnologia offerta	D / Pmax = 2
		Allegare a supporto di quanto dichiarato delle stampe, recente, ad alta risoluzione, su carta fotografica, di un tratto delle basse vie urinarie, con la funzione di cromoendoscopia.	D / Pmax = 3
		Valutazione su prova pratica	D / Pmax = 4
Deve offrire la possibilità della modularità, ovvero deve essere possibile integrare e/o aggiornare i moduli eventuali ritenuti necessari (es. Indocianina verde, fotodinamica, 3D, etc) senza alterare la configurazione iniziale. Specificare modalità di aggiornamento. / Sarà attribuito un punteggio di qualità a quelle aziende che offrono un prodotto che soddisfa quanto richiesto.	5		D
Indicare ulteriori speciali funzioni. / Sarà attribuito un punteggio di qualità a quelle aziende che offrono un prodotto che presenza ulteriori funzioni speciali.	3		D
Accessori:
a) n.1, Testina telecamera
Indicare ulteriori funzioni e/o caratteristiche. / Sarà attribuito un punteggio di qualità a quelle aziende che offrono un prodotto che presenza ulteriori funzioni e/o caratteristiche	3		D
b) n.1, Testina telecamera pendulum
Risoluzione superiore a HD. / Sarà attribuito il punteggio massimo a quelle aziende che offrono maggiorerisoluzione e punteggio linearmente proporzionale decrescente alle offerte intermedie.	4		Q
Modulo fonte di luce
Con tecnologia a LED	4		T
Monitor televisivo per bioimmagini (Secondario)
Risoluzione superiore a Full HD	3		T
Modulo Elettrobisturi
Possibilità di collegare contemporaneamente più di 2 strumenti.	3		T
Dotato di connessioni/socket polifunzionali, ovvero che presenti la possibilità di collegare diversi strumenti, ovvero con attacchi di tipo diverso (es. monopolare e bipolare) sulla stessa connessione/socket.	3		D
Che consenta di collegare resettoscopi di marche diverse. / Sarà attribuito un punteggio di qualità a quei prodotti offerti che presentano la caratteristica richiesta secondo il seguente criterio: punteggio massimo a quelle aziende che offrono un prodotto che consente di collegare resettoscopi di più marche, punteggio linearmente decrescente a quelle offerte che consentono di collegare meno marche, punteggio nullo a chi ha resettoscopio dedicato.	6		T
Pedale lavabile in lavastrumenti.	2		T
Sarà attribuito un punteggio tabellare a quelle aziende che offrono un prodotto che presenta STRUMENTI PLURIUSO per la sintesi dei vasi fino a 7 mm.	5		T
Insufflatore di CO2
Possibilità di remotizzare lo start/stop dell'insufflazione sulla testina telecamera.	2		T
Dotato di preriscaldatore di CO2.	1		T
Dotata di adeguata portata per interventi di chirurgia laparoscopica con possibilità di regolazione. / Sarà attribuito un punteggio di qualità a quelle aziende che offrono un prodotto che presenta una portata superiore.	1		D

n.1 Videoureterorenoscopio flessibile
Criteri di valutazione	P max	Sub-criteri di valutazione	Modalità di assegnazione del / punteggio	Descrizione offerta
Alta performance nella visualizzazione. / Sarà attribuito un punteggio di qualità a quelle aziende che offrono un prodotto che presenta una migliore performance di visualizzazione. / NB. La valutazione avverrà sulla base delle caratteristiche che si evincono dalla documentazione presentata e su eventuale prova pratica. (Verranno prese in considerazione: definizione immagine e qualità di cromoendoscopia virtuale, risoluzione, fasci fibre ottiche, .. )	5		D

REQUISITI MINIMI DELLE CONDIZIONI DI GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA: (ART.5 DEL CAPITOLATO TECNICO)
# Le condizioni di assistenza tecnica:
- devono essere di tipo "All Inclusive, Full Risk", ovvero dovrà coprire tutti i tipi di danno, fra i quali quelli derivanti da cause accidentali (ad esempio cadute durante le procedure, etc) ed incidentali (ad esempio foratura del canale operativo del videoureterorenoscopio durante le procedure, shock meccanici, etc);
- devono essere tali da mantenere in perfetta efficienza tutta la fornitura;
- sono da intendere valide per tutta la fornitura del presente capitolato (inclusi gli accessori come le ottiche o i cavetti di elettrificazione elettrobisturi-resettore; i cavi luce, etc)
- sono da intendere valide per tutta la durata della fornitura
- Devono prevedere l'intervento di personale specializzato e adeguatamente formato.
Le ditte partecipanti sono tenute a presentare una offerta del Servizio di assistenza tecnica che rispetti le suddette condizioni ed in particolare le specifiche minime di seguito indicate..
Criteri di valutazione	Requisito minimo	Descrizione
Garanzia non inferiore a 24 mesi / N.B. Fermo restando le condizioni di garanzia si considerano incluse e ad integrazione delle stesse, per tutto il periodo della fornitura, anche le condizioni sotto riportate:	SI
Condizioni generali di assistenza tecnica / tutte le attività di manutenzione, controlli e verifiche, periodiche e su chiamata: manutenzione correttiva (illimitata), manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli funzionali e tutto quanto necessario a mantenere e garantire il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature; / tutte le parti di ricambio, senza esclusione alcuna (originali o compatibili solo se approvati dal produttore e/o come previsto per legge). / Sostituzione di tutti cavetti elettrici o cavi segnale di collegamento (es. cavo di elettrificazione elettrobisturi-resettore; cavi luce) / Tutte le attività di configurazione e/o interfacciamento alla rete dati aziendale / Aggiornamento HW e SW che dovesse risultare disponibile nel periodo contrattuale / Altro ritenuto necessario per garantire e mantenere il corretto e sicuro funzionamento e utilizzo delle apparecchiature.	SI
Tempo di risoluzione dei guasti, a partire dalla chiamata, nei giorni che vanno dal lunedì al venerdì: entro 2 gg lavorativi per malfunzionamenti che non prevedono la sostituzione di parti di ricambio, entro 4 gg lavorativi per guasti che necessitano di sostituzione di parti di ricambio. / Qualora i tempi di riparazione dovessero prolungarsi oltre tale tempistica, ovvero la Fondazione segnalasse una reale esigenza, la ditta dovrà fornire un muletto sostitutivo, di pari o superiori caratteristiche tecnico-cliniche entro 2 gg lavorativi dalla comunicazione da parte della ditta dei tempi necessari per la riparazione. / Le condizioni di assistenza tecnica riportate nel presente capitolato si intendono valide anche per gli apparecchi sostitutivi. Nessun costo aggiuntivo è da considerarsi a carico della Fondazione che non sia contemplato dalla presente procedura.	SI
La disponibilità di parti di ricambio, inclusi software e licenze, deve essere garantita per almeno 10 anni dal collaudo;	SI
Eseguire tutte le necessarie manutenzioni preventive/periodiche previste dal costruttore e comunque non inferiori a 2/anno. Specificare il numero di manutenzioni preventive/anno previste dal costruttore e che saranno garantite durante tutto il periodo della fornitura.	SI
Eseguire almeno n.1 verifica di sicurezza (es. elettrica) annuale così come previsto dalle normative vigenti (Es. norma CEI 62-5 DM)	SI
Eseguire almeno n. 2 controlli funzionali attestanti il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature e accessori, incluse eventuali “prove particolari” previste dalle normative vigenti. Specificare il numero di controlli funzionali/anno che saranno garantiti durante tutto il periodo della fornitura.	SI
Dovrà essere garantito un servizio di gestione degli eventuali avvisi di sicurezza e recall provenienti dal mercato, che preveda: l'individuazione delle problematiche, la tempestiva segnalazione, la temporanea messa in sicurezza e la definitiva risoluzione della causa.	SI
La ditta fornitrice, dopo il collaudo dovrà trasmettere al Servizio di Ingegneria Clinica: / la programmazione delle attività periodiche (manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli funzionali, etc). Tale programmazione, dopo regolare accettazione da parte della Fondazione, dovrà essere garantita dalla ditta stessa. Il Piano di Manutenzione Preventiva Annuale dovrà essere presentato entro il primo mese di ogni anno / Le check-list delle attività da svolgere, sia preventive che correttive, che riguardano il primo intervento dei tecnici interni/operatore, previa formazione, nei confronti delle attività ordinarie che straordinarie	SI

REQUISITI OGGETTO DI VALUTAZIONE DELLE Condizioni di garanzia e assistenza tecnicA (ART. 5 BIS DEL CAPITOLATO TECNICO)

Criteri di valutazione	P max	Sub-criteri di valutazione	Modalità di assegnazione del / punteggio	Descrizione offerta

1) Sostituzione di strumenti non riparabili / In caso di impossibilità di riparazione di una qualsiasi parte della fornitura di che trattasi, la ditta dovrà farsi carico della sostituzione totale dello strumento guasto con strumento nuovo di pari caratteristiche, senza costi ulteriori, entro 5 gg lavorativi dal riscontro dell'impossibilità di riparazione.	6		T
2) Aggiornamento tecnologico allo stato dell'arte: / Qualora durante il periodo contrattuale la ditta aggiudicataria dovesse porre in commercio strumentazioni analoghe a quelle fornite ma tecnologicamente più avanzate, alle medesime condizioni economiche e contrattuali vigenti, se richiesto dalla Fondazione, la ditta fornitrice dovrà sostituire gli strumenti aggiornati in luogo di quelli originariamente forniti.	5		T

Per ognuno dei suddetti punti si chiede alla ditta offerente, pena esclusione, di indicare nella colonna accanto, in modo chiaro e conciso, la relativa proposta e/o la presenza o meno delle caratteristiche richieste, utilizzando l’unità di misura eventualmente richiesta