SCHEDA DI PRESENTAZIONE OFFERTA TECNICA LOTTO 1
RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI RISCALDAMENTO PAZIENTE DA DESTINARE AL COMPLESSO OPERATORIO E TERAPIA INTENSIVA DELLA FONDAZIONE ISTITUTO G.GIGLIO DI CEFALU'

DITTA:__________________________ (INDICARE RAGIONE SOCIALE)

NOME SISTEMI OFFERTI_____________________________(elencare)
PRODUTTORE__________________________(elencare)
MODELLO______________________________(elencare)
MARCA ________________________________(elencare)
CODICE CIVAB (se presente)____________________(elencare)
ANNO PRODUZIONE________________________(elencare)

A) CARATTERISTICHE TECNICO-CLINICHE MINIME:

CARATTERISTICHE TECNICO-CLINICHE DEL SISTEMA/MATERASSINI PLURIUSO ELETTRICI RISCALDABILI PER NORMOTERMIA PER TAVOLO OPERATORIO: REQUISITI MINIMI	Descrizione tecnica dei requisiti del sistema offerto
1) Materassino elettrico (12/24 V), con tecnologia in polimero di carbonio flessibile o sistema equivalente (senza elementi elettricamente conduttivi che potrebbero provocare ustioni e/o elettrocuzione) al fine di garantire la massima sicurezza del paziente
2) Il sistema deve garantire omogeneità ed uniformità della temperatura su tutta la superficie del materassino
3) Protezione ai liquidi non inferiore a IPX2
4) I materiali che compongono il materassino devono essere anallergici, in particolare non devono contenere lattice. Inoltre, deve essere sanificabile/disinfettabile con i normali prodotti utilizzati, a tale scopo, in ambiente ospedaliero
5) Il materassino deve essere Radiotrasparenti, Antidecubito e flessibile
6)Range minimo di funzionamento, variabile tra 37 e 40 °C con incrementi inferiori o uguali a 1°C
7)Tempo di riscaldamento da temperatura ambiente (25°C) alla temperatura di esercizio (non superiore a 20 minuti)
8) Sistema di allarme per la segnalazione di eventuale superamento della temperatura
9)Unità di controllo, con display, completa di batteria in grado di garantire l’utilizzo del sistema per un tempo non inferiore ad 1 ora
10)Peso del materassino: inferiore a 5 Kg
11)Si considerano inclusi nella fornitura tutti gli accessori /componenti necessari al corretto e sicuro funzionamento cavi di alimentazione, cavi segnali, eventuali batterie, copricavi, ecc.)

CARATTERISTICHE TECNICO-CLINICHE COPERTA PLURIUSO ELETTRICA RISCALDABILE PER NORMOTERMIA (DA TRASPORTO)	Descrizione tecnica dei requisiti del sistema offerto
1) Copertina elettrica riscaldabile pluriuso, alimentazione (12/24 V), con tecnologia in polimero di carbonio flessibile o sistema equivalente (senza elementi elettricamente conduttivi che potrebbero provocare ustioni e/o elettrocuzione) al fine di garantire la massima sicurezza del paziente
2) Il sistema deve garantire omogeneità ed uniformità della temperatura su tutta la superficie del materassino
3) Protezione ai liquidi non inferiore a IPX2
4) I materiali che compongono la copertina devono essere anallergici, in particolare non devono contenere lattice. Inoltre, deve essere sanificabile/disinfettabile con i normali prodotti utilizzati, a tale scopo, in ambiente ospedaliero
5) Radiotrasparenti e flessibili
6) Range minimo di funzionamento, variabile tra 37 e 40 °C con incrementi inferiori o uguali a 1°C
7) Tempo di riscaldamento da temperatura ambiente (25°C) alla temperatura di esercizio (non superiore a 20 minuti)
8) Sistema di allarme per la segnalazione di eventuale superamento della temperatura
9) Unità di controllo, con display, completa di batteria in grado di garantire l’utilizzo del sistema per un tempo non inferiore ad 1 ora
10) Si considerano inclusi nella fornitura tutti gli accessori /componenti necessari al corretto e sicuro funzionamento cavi di alimentazione, cavi segnali, eventuali batterie, copricavi, ecc.)
11) Dimensioni: circa 120 X 80 cm

# CONDIZIONI DI FORNITURA ED ASSISTENZA TECNICA (Full Risk)

CONDIZIONI DI ASSISTENZA TECNICA (Full Risk) REQUISITI MINIMI	Descrizione tecnica (in linea o in miglioramento rispetto a quanto richiesto nel capitolato
1) Condizioni generali di fornitura ed assistenza tecnica / N.B. Ferme restando le condizioni di garanzia del produttore/fornitore, si considerano incluse e ad integrazione delle stesse, per tutto il periodo della garanzia/durata della fornitura, anche le condizioni sotto riportate: / Garanzia ed assistenza tecnica: due (2) anni / Si considerano comprese nella fornitura tutte le attività di manutenzione periodiche e su chiamata: manutenzione correttiva, manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli funzionali, controlli di qualità e tutto quanto necessario a mantenere e garantire il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature. / Si considerano comprese nella fornitura tutte le parti di ricambio senza esclusione alcuna (inclusi cavi segnali, cavi di alimentazione, sensori, trasduttori, involucri, cover, ecc.) / Si considerano comprese nella fornitura e a carico della ditta fornitrice la sostituzione di tutti gli eventuali consumabili legati alla manutenzione delle apparecchiature (es.: eventuali kit di sostituzione periodica, batterie, ecc.). / Tutte le attività di configurazione e/o interfacciamento del sistema acquisito, sono a carico della ditta fornitrice / Si considerano incluse nella fornitura, anche eventuali danni accidentali ad esclusione di eventi riconducibili a dolo
2) Tempo di intervento non superiore a 8 ore lavorative. / Per tempo di intervento si intende il tempo intercorrente dal momento della chiamata al momento in cui un tecnico sarà fisicamente presente in loco (Fondazione), indipendentemente da eventuali interventi in remoto/teleassistenza. / Pertanto, in caso di contenzioso sui tempi di intervento non verranno presi in considerazione eventuali interventi in teleassistenza se questi non sono stati risolutivi.
3) Tempo di risoluzione dei guasti: non superiore a 5 giorni solari dalla chiamata. / N.B. Qualora i tempi di riparazione dovessero prolungarsi oltre tale tempistica, la ditta dovrà fornire un muletto sostitutivo di pari o superiori caratteristiche tecnico-cliniche.
4) Si richiede un’assistenza tecnica con dei tecnici stabilmente presenti in zona (SICILIA). / indicare la sede regionale ufficiale di assistenza, specificando indirizzo, telefono, fax ed e-mail). / - indicare il numero di tecnici (almeno n. 2 tecnici) stabilmente presenti in Sicilia
5) La disponibilità di parti di ricambio deve essere garantita per almeno 10 anni dal collaudo; / N.B. Qualora ciò non fosse possibile, in caso di guasti non risolvibili, la ditta fornitrice, a seguito di autorizzazione da parte della Fondazione, dovrà sostituire, senza alcun costo aggiuntivo, l’apparecchiatura con un’altra con analoghe o superiori caratteristiche tecnico-cliniche e funzionale avendo cura di formare/informare opportunamente gli utilizzatori
6) Almeno N° 5 giorni di training al personale utilizzatore e al per sonale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, da effettuare secondo le esigenze della Fondazione. / Indicare il numero di giorni per cui si è disponibili all’esecuzione dei training formativi.
7) Assistenza tecnica da remoto (Teleassistenza) / Tale servizio deve essere certificato e allineato con gli standard e le linee guida per il controllo degli accessi, il trasferimento dei dati e la privacy dei dati paziente, secondo quanto previsto dalle norme di settore (vedi GDPR UE 2016/679 - allegare dichiarazioni/certificazioni)
8) Garanzia, senza alcun ulteriore aggravio di spesa, dell’aggiornamento tecnologico a fronte di modifiche migliorative hardware e software che dovessero avvenire successivamente al collaudo e per tutta la durata del periodo di garanzia, relativamente alla tecnologia offerta.
9) Eseguire tutte le necessarie manutenzioni preventive/periodiche previste dal costruttore. / Specificare il numero di manutenzioni preventive/anno previste dal costruttore e che saranno garantite durante tutto il periodo della garanzia.
10) Eseguire almeno n.1 verifica di sicurezza elettrica annuale così come previsto dalle normative vigenti di riferimento (Es. norma CEI 62-5).
11) Eseguire almeno n. 2 controlli funzionali/controlli di qualità attestanti il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature, incluse eventuali “prove particolari” previste dalle normative vigenti. / Specificare il numero di controlli funzionali/anno che saranno garantiti durante tutto il periodo della garanzia;
12) La ditta fornitrice, ad avvenuta aggiudicazione, dovrà trasmettere al Servizio di Ingegneria Clinica, la programmazione delle attività periodiche (manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli di qualità, ecc,). Tale programmazione, dopo regolare accettazione da parte della Fondazione, dovrà essere garantita dalla ditta stessa.

Per ognuno dei suddetti punti si chiede alla ditta offerente, pena esclusione, di indicare nella colonna accanto, in modo chiaro e conciso, la relativa proposta e/o la presenza o meno delle caratteristiche richieste, utilizzando l’unità di misura eventualmente richiesta.