SCHEDA DI PRESENTAZIONE OFFERTA TECNICA LOTTO 4
RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI LETTI ELETTRICI DA DESTINARE AL COMPLESSO OPERATORIO E TERAPIA INTENSIVA DELLA FONDAZIONE ISTITUTO G.GIGLIO DI CEFALU'

DITTA:__________________________ (INDICARE RAGIONE SOCIALE)

NOME SISTEMI OFFERTI_____________________________(elencare)
PRODUTTORE__________________________(elencare)
MODELLO______________________________(elencare)
MARCA ________________________________(elencare)
CODICE CIVAB (se presente)____________________(elencare)
ANNO PRODUZIONE________________________(elencare)

A) CARATTERISTICHE TECNICO-CLINICHE MINIME:

CARATTERISTICHE TECNICO-CLINICHE Letti elettrici per Terapia Intensiva/Rianimazione di alta fascia : REQUISITI MINIMI	Descrizione tecnica dei requisiti del sistema offerto
Letto da rianimazione/terapia Intensiva a tre snodi e quattro sezione, comprensivo di materasso antidecubito
2Struttura in acciaio verniciato sorretto su almeno 3 punti (leveraggi e/o colonne telescopiche)
Piano rete con pannelli in tecnopolimero rigido
Ruote di ampio diametro, almeno 150 mm con sistema di frenatura centralizzato
Dimensioni del letto (superficie utile per il paziente) in linea con le esigenze clinico assistenziali e comunque non inferiori a 210 x 90 cm
Comandi elettrici integrati nelle semi spondine (su entrambi i lati del letto), internamente per il paziente ed esternamente per l’operatore
Blocco selettivo dei comandi con possibilità di bloccare un singolo movimento oppure tutte le movimentazioni
Sezione schiena radiotrasparente movimentabile elettricamente fino a circa 65°
Retrotraslazione automatica della base dello schienale durante l’innalzamento della sezione schiena
Sezione femorale elettrica (inclinazione angolo ginocchia)
Sezione gambe elettrica
Tasto funzione (Pulsante) dedicato al ritorno alla posizione orizzontale. Con un solo tasto funzione deve essere possibile il ritorno alla posizione orizzontale del letto da qualunque posizione si trovino le varie sezioni
Contemporanea movimentazione schiena e ginocchia durante il sollevamento schiena
Altezza variabile elettricamente da 45 a 80 cm circa
Pedale bilaterale per la variazione in altezza con blocco di attivazione temporizzato o sistema equivalente
Trendelenburg ed antitrendelenburg elettrici +/- 12°
Posizione di poltrona cardiologica ottenibile con un solo tasto funzione
N°4 semi sponde laterali (2 per ogni lato) con caduta verticale ammortizzata che non aumentino l’ingombro laterale
Sistema di RCP (rianimazione cardio polmonare) di facile accesso
Batteria ausiliare con indicatore di carica
Superficie paziente con allungamento elettrico di almeno 10 cm al fine di migliorare la funzione di anti equinismo
Testiera e pediera asportabili facilmente, lavabili e sanificabili
N°4 alloggiamenti per aste flebo ai 4 angoli del letto
Porta drenaggi bilaterali integrati
Bascualmento laterale per una migliore riabilitazione respiratoria, migliore azione antidecubito
Materasso antidecubito a basse pressioni continue, integrato alla struttura e sinergico con le movimentazioni del letto, oltre a coprire l’intera superficie del letto
Sistema di rilevazione del peso paziente integrato alla struttura (Bilancia) con display touch screen per la visualizzazione del peso e con funzione tara ed autocompensazione
Memorizzazioni delle pesate del paziente
Luce notturna di cortesia
Carico di lavoro sicuro: almeno 250 kg
Peso massimo del paziente: almeno 180 Kg
Asta flebo telescopica a due ganci
Movimentazione elettrica del letto, per facilitare lo spostamento del letto

CARATTERISTICHE TECNICO-CLINICHE Letti elettrici per Neuroriabilitazione/Unità Risveglio di alta fascia : REQUISITI MINIMI	Descrizione tecnica dei requisiti del sistema offerto
Letto da rianimazione/terapia Intensiva a tre snodi e quattro sezione, comprensivo di materasso antidecubito
Struttura in acciaio verniciato sorretto su almeno 3 punti (leveraggi e/o colonne telescopiche)
Piano rete con pannelli in tecnopolimero rigido
Ruote di ampio diametro, almeno 150 mm con sistema di frenatura centralizzato
Dimensioni del letto (superficie utile per il paziente) in linea con le esigenze clinico assistenziali e comunque non inferiori a 210 x 90 cm
Comandi elettrici integrati nelle semi spondine (su entrambi i lati del letto), internamente per il paziente ed esternamente per l’operatore
Blocco selettivo dei comandi con possibilità di bloccare un singolo movimento oppure tutte le movimentazioni
Sezione schiena radiotrasparente movimentabile elettricamente fino a circa 65°
Retrotraslazione automatica della base dello schienale durante l’innalzamento della sezione schiena
Sezione femorale elettrica (inclinazione angolo ginocchia)
Sezione gambe elettrica
Tasto funzione (Pulsante) dedicato al ritorno alla posizione orizzontale. Con un solo tasto funzione deve essere possibile il ritorno alla posizione orizzontale del letto da qualunque posizione si trovino le varie sezioni
Contemporanea movimentazione schiena e ginocchia durante il sollevamento schiena
Altezza variabile elettricamente da 45 a 80 cm circa
Pedale bilaterale per la variazione in altezza con blocco di attivazione temporizzato o sistema equivalente
Trendelenburg ed antitrendelenburg elettrici +/- 12°
Posizione di poltrona cardiologica ottenibile con un solo tasto funzione
N°4 semi sponde laterali (2 per ogni lato) con caduta verticale ammortizzata che non aumentino l’ingombro laterale
Sistema di RCP (rianimazione cardio polmonare) di facile accesso
Batteria ausiliare con indicatore di carica
Superficie paziente con allungamento elettrico di almeno 10 cm al fine di migliorare la funzione di anti equinismo
Testiera e pediera asportabili facilmente, lavabili e sanificabili
N°4 alloggiamenti per aste flebo ai 4 angoli del letto
Porta drenaggi bilaterali integrati
Bascualmento laterale per una migliore riabilitazione respiratoria, migliore azione antidecubito
Materasso antidecubito a basse pressioni continue, integrato alla struttura e sinergico con le movimentazioni del letto, oltre a coprire l’intera superficie del letto
Sistema di rilevazione del peso paziente integrato alla struttura (Bilancia) con display touch screen per la visualizzazione del peso e con funzione tara ed autocompensazione
Memorizzazioni delle pesate del paziente
Luce notturna di cortesia
Carico di lavoro sicuro: almeno 250 kg
Peso massimo del paziente: almeno 180 Kg
Asta flebo telescopica a due ganci
Movimentazione elettrica del letto, per facilitare lo spostamento del letto

CARATTERISTICHE TECNICO-CLINICHE Letti elettrici per Neuroriabilitazione/Unità Risveglio di media fascia : REQUISITI MINIMI	Descrizione tecnica dei requisiti del sistema offerto
Letto per Neuroriabilitazione/Unità Risveglio a tre snodi e quattro sezione, comprensivo di materasso antidecubito
Struttura in acciaio verniciato sorretto su leveraggi e/o colonne telescopiche
Bilancia, integrata, elettronica con display
Piano rete con pannelli asportabili in tecnopolimero rigido o HPL o equivalente
Ruote di ampio diametro, almeno 150 mm con sistema di frenatura centralizzato
Dimensioni del letto (superficie utile per il paziente) in linea con le esigenze clinico assistenziali e comunque non inferiori a 200 x 90 cm
Comandi elettrici integrati nelle semi spondine (su entrambi i lati del letto), internamente per il paziente ed esternamente per l’operatore
Blocco selettivo dei comandi con possibilità di bloccare un singolo movimento oppure tutte le movimentazioni.
Sezione schiena movimentabile elettricamente fino a circa 65°
Retrotraslazione automatica della base dello schienale durante l’innalzamento della sezione schiena
Sezione femorale elettrica (inclinazione angolo ginocchia)
Sezione gambe a movimentazione almeno manuale
Tasto funzione (Pulsante) dedicato al ritorno alla posizione orizzontale. Con un solo tasto funzione deve essere possibile il ritorno alla posizione orizzontale del letto da qualunque posizione si trovino le varie sezioni
Contemporanea movimentazione schiena e ginocchia durante il sollevamento schiena
Altezza variabile elettricamente almeno da 45 a 75 cm circa
Pedale bilaterale per la variazione in altezza con blocco di attivazione temporizzato o sistema equivalente
Trendelenburg ed antitrendelenburg elettrici almeno +/- 12°
Posizione di poltrona cardiologica ottenibile con un solo tasto funzione
N°4 semi spondine laterali (2 per ogni lato) con caduta verticale ammortizzata che non aumentino l’ingombro laterale
Sistema di RCP (rianimazione cardio polmonare) di facile accesso
Batteria ausiliare con indicatore di carica
Testiera e pediera asportabili facilmente, lavabili e sanificabili
N°4 alloggiamenti per aste portaflebo ai 4 angoli del letto
Porta drenaggi bilaterali integrati
Asta solleva malato con triangolo regolabile
Materasso antidecubito a basse pressioni continue, in grado di coprire l’intera superficie del letto
Luce notturna di cortesia
Carico di lavoro sicuro: almeno 250 kg
Peso massimo del paziente: almeno 180 Kg
Asta flebo telescopica a due ganci

# CONDIZIONI DI FORNITURA ED ASSISTENZA TECNICA (Full Risk)

CONDIZIONI DI ASSISTENZA TECNICA (Full Risk) REQUISITI MINIMI	Descrizione tecnica (in linea o in miglioramento rispetto a quanto richiesto nel capitolato
Condizioni generali di fornitura ed assistenza tecnica / N.B. Ferme restando le condizioni di garanzia del produttore/fornitore, si considerano incluse e ad integrazione delle stesse, per tutto il periodo della garanzia/durata della fornitura, anche le condizioni sotto riportate: / Garanzia ed assistenza tecnica: due (2) anni / Si considerano comprese nella fornitura tutte le attività di manutenzione periodiche e su chiamata: manutenzione correttiva, manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli funzionali, controlli di qualità e tutto quanto necessario a mantenere e garantire il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature. / Si considerano comprese nella fornitura tutte le parti di ricambio senza esclusione alcuna (inclusi cavi segnali, cavi di alimentazione, sensori, trasduttori, involucri, cover, ecc.) / Si considerano comprese nella fornitura e a carico della ditta fornitrice la sostituzione di tutti gli eventuali consumabili legati alla manutenzione delle apparecchiature (es.: eventuali kit di sostituzione periodica, batterie, ecc.). / Tutte le attività di configurazione e/o interfacciamento del sistema acquisito, sono a carico della ditta fornitrice / Si considerano incluse nella fornitura, anche eventuali danni accidentali ad esclusione di eventi riconducibili a dolo
Tempo di intervento non superiore a 8 ore lavorative. / Per tempo di intervento si intende il tempo intercorrente dal momento della chiamata al momento in cui un tecnico sarà fisicamente presente in loco (Fondazione), indipendentemente da eventuali interventi in remoto/teleassistenza. / Pertanto, in caso di contenzioso sui tempi di intervento non verranno presi in considerazione eventuali interventi in teleassistenza se questi non sono stati risolutivi.
Tempo di risoluzione dei guasti: non superiore a 5 giorni solari dalla chiamata. / N.B. Qualora i tempi di riparazione dovessero prolungarsi oltre tale tempistica, la ditta dovrà fornire un muletto sostitutivo di pari o superiori caratteristiche tecnico-cliniche.
Si richiede un’assistenza tecnica con dei tecnici stabilmente presenti in zona (SICILIA). / indicare la sede regionale ufficiale di assistenza, specificando indirizzo, telefono, fax ed e-mail). / Indicare il numero di tecnici (almeno n. 2 tecnici) stabilmente presenti in Sicilia
La disponibilità di parti di ricambio deve essere garantita per almeno 10 anni dal collaudo; / N.B. Qualora ciò non fosse possibile, in caso di guasti non risolvibili, la ditta fornitrice, a seguito di autorizzazione da parte della Fondazione, dovrà sostituire, senza alcun costo aggiuntivo, l’apparecchiatura con un’altra con analoghe o superiori caratteristiche tecnico-cliniche e funzionale avendo cura di formare/informare opportunamente gli utilizzatori
Almeno N° 5 giorni di training al personale utilizzatore e al personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, da effettuare secondo le esigenze della Fondazione. / Indicare il numero di giorni per cui si è disponibili all’esecuzione dei training formativi.
Assistenza tecnica da remoto (Teleassistenza) / Tale servizio deve essere certificato e allineato con gli standard e le linee guida per il controllo degli accessi, il trasferimento dei dati e la privacy dei dati paziente, secondo quanto previsto dalle norme di settore (vedi GDPR UE 2016/679 - allegare dichiarazioni/certificazioni)
Garanzia, senza alcun ulteriore aggravio di spesa, dell’aggiornamento tecnologico a fronte di modifiche migliorative hardware e software che dovessero avvenire successivamente al collaudo e per tutta la durata del periodo di garanzia, relativamente alla tecnologia offerta.
Eseguire tutte le necessarie manutenzioni preventive/periodiche previste dal costruttore. / Specificare il numero di manutenzioni preventive/anno previste dal costruttore e che saranno garantite durante tutto il periodo della garanzia.
Eseguire almeno n.1 verifica di sicurezza elettrica annuale così come previsto dalle normative vigenti di riferimento (Es. norma CEI 62-5).
Eseguire almeno n. 2 controlli funzionali/controlli di qualità attestanti il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature, incluse eventuali “prove particolari” previste dalle normative vigenti. / Specificare il numero di controlli funzionali/anno che saranno garantiti durante tutto il periodo della garanzia;
La ditta fornitrice, ad avvenuta aggiudicazione, dovrà trasmettere al Servizio di Ingegneria Clinica, la programmazione delle attività periodiche (manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli di qualità, ecc,). Tale programmazione, dopo regolare accettazione da parte della Fondazione, dovrà essere garantita dalla ditta stessa.

Per ognuno dei suddetti punti si chiede alla ditta offerente, pena esclusione, di indicare nella colonna accanto, in modo chiaro e conciso, la relativa proposta e/o la presenza o meno delle caratteristiche richieste, utilizzando l’unità di misura eventualmente richiesta.