SCHEDA DI PRESENTAZIONE OFFERTA TECNICA LOTTO 5
RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI INFUSIONALI E RELATIVI DEFLUSSORI DA DESTINARE AL COMPLESSO OPERATORIO E TERAPIA INTENSIVA DELLA FONDAZIONE ISTITUTO G.GIGLIO DI CEFALU'

DITTA:__________________________ (INDICARE RAGIONE SOCIALE)

NOME SISTEMI OFFERTI_____________________________(elencare)
PRODUTTORE__________________________(elencare)
MODELLO______________________________(elencare)
MARCA ________________________________(elencare)
CODICE CIVAB (se presente)____________________(elencare)
ANNO PRODUZIONE________________________(elencare)

A) CARATTERISTICHE TECNICO-CLINICHE MINIME:

CARATTERISTICHE TECNICO-CLINICHE POMPA VOLUMETRICA PER TERAPIA INTENSIVA : REQUISITI MINIMI	Descrizione tecnica dei requisiti del sistema offerto
Accuratezza dell’infusione calcolata secondo le norme IEC di riferimento: ≤ ± 5%
Programmazione della velocità di infusione micro e macro
Variazione del flusso orario senza interrompere l’infusione
Blocco tastiera per evitare manipolazioni accidentali
Programmazione del volume da infondere
Bolo manuale e programmabile
Display che indichi lo stato operativo dell’apparecchiatura e dei parametri di infusione
Impostazione dell' allarme di pressione di occlusione su più livelli e monitoraggio continuo della pressione
Allarmi acustici e visivi. Devono essere presenti almeno i seguenti allarmi/segnalazioni: Occlusione, batteria scarica, fine infusione, conferma delle impostazioni.
Dotata di funzione di mantenimento della pervietà vasale (KVO)
Programmazione della terapia tramite archivio farmaci che risiedono contemporaneamente nella pompa
Prevenzione dei dosaggi errati mediante l'inserimento nell'archivio farmaci di appositi limiti/allarmi di dosaggio riferiti al farmaco
Programmazione della terapia tramite differenti profili di somministrazione
Presenza di sistema antiflusso libero integrato nel corpo della pompa
Eliminazione automatica del bolo dopo un’occlusione
Software aggiornabile per aggiunta nuove funzioni
Alimentazione sia a rete che batteria ricaricabile integrata nella pompa

CARATTERISTICHE TECNICO-CLINICHE POMPA A SIRINGA PER TERAPIA INTENSIVA: REQUISITI MINIMI	Descrizione tecnica dei requisiti del sistema offerto
Accuratezza dell’infusione calcolata secondo le norme IEC di riferimento: non superiore a ± 3% (accuratezza riferita all’insieme pompa più siringa e materiale monouso raccomandato dal produttore)
Programmazione della velocità di infusione micro (con steps da 0,01 ml/h per velocità di infusione almeno) e macro
Variazione del flusso orario senza interrompere l’infusione.
Programmazione del volume da infondere
Utilizzo di siringhe tipo luer lock almeno da 5 ml a 50/60 ml con riconoscimento automatico della capacità della siringa
Pompa certificata anche per l'uso neonatale e pediatrico
Bolo manuale e programmabile
Display che indichi lo stato operativo dell’apparecchiatura e dei parametri di infusione
Blocco tastiera per evitare manipolazioni accidentali
Impostazione dell' allarme di pressione di occlusione su più livelli e monitoraggio continuo della pressione
Allarmi acustici e visivi. Devono essere presenti almeno i seguenti allarmi/segnalazioni: Occlusione, batteria scarica, fine infusione, conferma delle impostazioni.
Programmazione della terapia tramite archivio farmaci che risiedono contemporaneamente nella pompa
Prevenzione dei dosaggi errati mediante l'inserimento nell'archivio farmaci di appositi limiti/allarmi di dosaggio riferiti al farmaco
Programmazione terapia tramite differenti profili di somministrazione
Presenza di sistema antiflusso libero integrato nel corpo della pompa che garantisca l’inibizione dei boli accidentali durante il cambio siringa
Eliminazione automatica del bolo dopo un'occlusione
Presenza di sistema di riduzione del rischio del bolo in fase di caricamento della siringa
Software aggiornabile per aggiunta nuove funzioni
Alimentazione sia a rete che batteria ricaricabile integrata nella pompa

CARATTERISTICHE TECNICO-CLINICHE POMPA A SIRINGA TIVA/TCI PER COMPLESSO OPERATORIO : REQUISITI MINIMI	Descrizione tecnica dei requisiti del sistema offerto
Accuratezza dell’infusione calcolata secondo le norme IEC di riferimento: non superiore a ± 3% (accuratezza riferita all’insieme pompa più siringa e materiale monouso raccomandato dal produttore)
Programmazione della velocità di infusione micro (con steps da 0,01 ml/h per velocità di infusione sino a 10 ml/h) e macro
Variazione del flusso orario senza interrompere l’infusione
Programmazione del volume da infondere
Utilizzo di siringhe tipo luer lock almeno da 5 ml a 50/60 ml con riconoscimento automatico della capacità della siringa
Pompa certificata anche per l'uso neonatale e pediatrico
Bolo manuale e programmabile
Display che indichi lo stato operativo dell’apparecchiatura e dei parametri di infusione
Blocco tastiera per evitare manipolazioni accidentali
Impostazione dell' allarme di pressione di occlusione su più livelli e monitoraggio continuo della pressione
Allarmi acustici e visivi. Devono essere presenti almeno i seguenti allarmi/segnalazioni: Occlusione, batteria scarica, fine infusione, conferma delle impostazioni
Programmazione della terapia tramite archivio farmaci che risiedono contemporaneamente nella pompa
Prevenzione dei dosaggi errati mediante l'inserimento nell'archivio farmaci di appositi limiti/allarmi di dosaggio riferiti al farmaco
Programmazione terapia tramite differenti profili di somministrazione
La pompa deve contenere modelli farmacocinetici per la somministrazione con metodica TCI/TIVA di Propofol e Remifentanil
Presenza di sistema antiflusso libero integrato nel corpo della pompa che garantisca l’inibizione dei boli accidentali durante il cambio siringa
Eliminazione automatica del bolo dopo un'occlusione
Software aggiornabile per aggiunta nuove funzioni
Alimentazione sia a rete che batteria ricaricabile integrata nella pompa

CARATTERISTICHE TECNICO-CLINICHE STAZIONI DI ALLOGGIAMENTO PER TERAPIA INTENSIVA : REQUISITI MINIMI	Descrizione tecnica dei requisiti del sistema offerto
Ogni posto letto/stazione di alloggiamento dovrà essere predisposto per almeno 12 pompe complessivamente e dovrà essere configurato per alloggiare sino ad un massimo di 4 pompe volumetriche
Adattabile indifferentemente a pali/barre/testa letto
La stazione di alloggiamento dovrà essere completa di stativo a pavimento
Modulo di trasmissione dati unico per posto letto, indipendentemente dal numero di pompe e moduli di alloggiamento presenti

CARATTERISTICHE TECNICO-CLINICHE WORKSTATION - SOFTWARE DI GESTIONE INCLUSO HARDWARE (PC, MONITOR ED ACCESSORI) NECESSARIO AL CORRETTO FUNZIONAMENTO REQUISITI MINIMI	Descrizione tecnica dei requisiti del sistema offerto
Applicativo che garantisca di avere, a bordo di una centrale remota, un sistema di monitoraggio degli allarmi delle pompe da con visualizzazione dei tempi rimanenti al verificarsi dei prossimi allarmi prevedibili (es. fine siringa)
Comprensivo di PC, monitor e accessori per il corretto e sicuro funzionamento. / Il PC offerto deve essere in grado di gestire tutte le funzioni richieste nel capitolato: “Comprensivo di PC, monitor e accessori per il corretto e sicuro funzionamento”, pertanto, per “corretto e sicuro funzionamento” si intende che la fornitura deve essere comprensiva e completa di tutto l’Hardware e Software necessario. / Per maggiore chiarezza si intende compreso nella fornitura tutto l’hardware e il software (con relative licenze di utilizzo per tutta la durata della fornitura) necessari ad implementare sia la parte client che la parte server

CARATTERISTICHE TECNICO-CLINICHE SET DI SOMMINISTRAZIONE (DEFLUSSORI PER INFUSIONE PARENTERALE) : REQUISITI MINIMI	Descrizione tecnica dei requisiti del sistema offerto
1) DEFLUSSORE STANDARD / Monouso, Sterili, apirogeni, atossici, LATEX-free e DEHP-free ed incapace di cedere sostanze ai liquidi che scorrono nel lume. Conformi alle vigenti normative sui dispositivi medici / Costituito da un perforatore in materiale rigido adatto a forare i tappi, tale che la perforazione non provochi il distacco dei frammenti del tappo, camera di gocciolamento, uno roller clamp e un raccordo maschio terminale luer-lock / Munito di sistema che eviti il flusso libero se estratto dalla pompa / Possibilità di utilizzo per fino a 96 h (Allegare idonea dichiarazione) / Certificazione di compatibilità con il modello di pompa offerto, rilasciata dalla Ditta produttrice della pompa
2) DEFLUSSORE IDONEO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI INCOMPATIBILI CON IL PVC / a) Stesse caratteristiche del deflussore standard e inoltre: / b) In materiale idoneo alla somministrazione di farmaci incompatibili col PVC (Allegare idonea dichiarazione/certificazione)
3) DEFLUSSORE PER FARMACI FOTOSENSIBILI / a) Stesse caratteristiche del deflussore standard e inoltre: / b) Il tubo deve possedere capacità schermante nei confronti di fonti luminose (Allegare idonea dichiarazione/certificazione) / c) Buona trasparenza per l'identificazione di bolle d'aria
4) SISTEMA/CONTENITORE MRI PER UTILIZZARE I SISTEMI INFUSIONALI ALL’INTERNO DELLA RISONANZA MAGNETICA / Box (o sistema equivalente) schermato compatibile per un uso in risonanza magnetica / Capacità di contenere almeno 4 pompe di infusione (indipendentemente se a siringa o volumetriche) / Utilizzabile all’interno del “locale Gantry” di una RM di almeno 3T ovvero deve essere possibile avvicinarlo al tavolo paziente della RM senza che questo disturbi il campo e/o subisca influenza significativamente (rif. 20 mTesla) / Nessuna interferenza elettromagnetica causata dalle pompe di infusione sulla qualità delle immagini della Risonanza Magnetica e contestuale protezione delle pompe di infusione dai disturbi del campo magnetico / Indicatore campo magnetico, atto a posizionare il dispositivo ad una distanza corretta dalla Risonanza Magnetica. / Possibilità di monitorare/visualizzare lo stato di infusione delle pompe / Sistema in grado di ripetere gli allarmi all’esterno del Box / Sistema comprensivo di carrello con opportuno sistema frenante / Dotato dei certificati che attestano l'idoneità all'utilizzo in ambiente RM da 3Tesla, la conformità alla legge sui DM, ovvero al Dlgs 37/2010 e alle norme CEI 62.5. / NB. Si precisa che la certificazione di compatibilità dell’apparecchiatura e dei suoi accessori, con l'ambiente di Risonanza Magnetica di che trattasi, deve essere a firma della casa produttrice e non un’autocertificazione della ditta fornitrice

# CONDIZIONI DI FORNITURA ED ASSISTENZA TECNICA (Full Risk)

CONDIZIONI DI ASSISTENZA TECNICA (Full Risk) REQUISITI MINIMI	Descrizione tecnica (in linea o in miglioramento rispetto a quanto richiesto nel capitolato
Condizioni generali di fornitura ed assistenza tecnica / N.B. Ferme restando le condizioni di garanzia del produttore/fornitore, si considerano incluse e ad integrazione delle stesse, per tutto il periodo della garanzia/durata della fornitura, anche le condizioni sotto riportate: / Garanzia ed assistenza tecnica: due (2) anni / Si considerano comprese nella fornitura tutte le attività di manutenzione periodiche e su chiamata: manutenzione correttiva, manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli funzionali, controlli di qualità e tutto quanto necessario a mantenere e garantire il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature. / Si considerano comprese nella fornitura tutte le parti di ricambio senza esclusione alcuna (inclusi cavi segnali, cavi di alimentazione, sensori, trasduttori, involucri, cover, ecc.) / Si considerano comprese nella fornitura e a carico della ditta fornitrice la sostituzione di tutti gli eventuali consumabili legati alla manutenzione delle apparecchiature (es.: eventuali kit di sostituzione periodica, batterie, ecc.). / Tutte le attività di configurazione e/o interfacciamento del sistema acquisito, sono a carico della ditta fornitrice / Si considerano incluse nella fornitura, anche eventuali danni accidentali ad esclusione di eventi riconducibili a dolo
Tempo di intervento non superiore a 8 ore lavorative. / Per tempo di intervento si intende il tempo intercorrente dal momento della chiamata al momento in cui un tecnico sarà fisicamente presente in loco (Fondazione), indipendentemente da eventuali interventi in remoto/teleassistenza. / Pertanto, in caso di contenzioso sui tempi di intervento non verranno presi in considerazione eventuali interventi in teleassistenza se questi non sono stati risolutivi.
Tempo di risoluzione dei guasti: non superiore a 5 giorni solari dalla chiamata. / N.B. Qualora i tempi di riparazione dovessero prolungarsi oltre tale tempistica, la ditta dovrà fornire un muletto sostitutivo di pari o superiori caratteristiche tecnico-cliniche.
Si richiede un’assistenza tecnica con dei tecnici stabilmente presenti in zona (SICILIA). / indicare la sede regionale ufficiale di assistenza, specificando indirizzo, telefono, fax ed e-mail). / Indicare il numero di tecnici (almeno n. 2 tecnici) stabilmente presenti in Sicilia
La disponibilità di parti di ricambio deve essere garantita per almeno 10 anni dal collaudo; / N.B. Qualora ciò non fosse possibile, in caso di guasti non risolvibili, la ditta fornitrice, a seguito di autorizzazione da parte della Fondazione, dovrà sostituire, senza alcun costo aggiuntivo, l’apparecchiatura con un’altra con analoghe o superiori caratteristiche tecnico-cliniche e funzionale avendo cura di formare/informare opportunamente gli utilizzatori
Almeno N° 5 giorni di training al personale utilizzatore e al personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, da effettuare secondo le esigenze della Fondazione. / Indicare il numero di giorni per cui si è disponibili all’esecuzione dei training formativi.
Assistenza tecnica da remoto (Teleassistenza) / Tale servizio deve essere certificato e allineato con gli standard e le linee guida per il controllo degli accessi, il trasferimento dei dati e la privacy dei dati paziente, secondo quanto previsto dalle norme di settore (vedi GDPR UE 2016/679 - allegare dichiarazioni/certificazioni)
Garanzia, senza alcun ulteriore aggravio di spesa, dell’aggiornamento tecnologico a fronte di modifiche migliorative hardware e software che dovessero avvenire successivamente al collaudo e per tutta la durata del periodo di garanzia, relativamente alla tecnologia offerta.
Eseguire tutte le necessarie manutenzioni preventive/periodiche previste dal costruttore. / Specificare il numero di manutenzioni preventive/anno previste dal costruttore e che saranno garantite durante tutto il periodo della garanzia.
Eseguire almeno n.1 verifica di sicurezza elettrica annuale così come previsto dalle normative vigenti di riferimento (Es. norma CEI 62-5).
Eseguire almeno n. 2 controlli funzionali/controlli di qualità attestanti il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature, incluse eventuali “prove particolari” previste dalle normative vigenti. / Specificare il numero di controlli funzionali/anno che saranno garantiti durante tutto il periodo della garanzia;
La ditta fornitrice, ad avvenuta aggiudicazione, dovrà trasmettere al Servizio di Ingegneria Clinica, la programmazione delle attività periodiche (manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli di qualità, ecc,). Tale programmazione, dopo regolare accettazione da parte della Fondazione, dovrà essere garantita dalla ditta stessa.

Per ognuno dei suddetti punti si chiede alla ditta offerente, pena esclusione, di indicare nella colonna accanto, in modo chiaro e conciso, la relativa proposta e/o la presenza o meno delle caratteristiche richieste, utilizzando l’unità di misura eventualmente richiesta.