SCHEDA DI PRESENTAZIONE OFFERTA TECNICA LOTTO 6
RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI VENTILATORI POLMONARI DA DESTINARE AL COMPLESSO OPERATORIO E TERAPIA INTENSIVA DELLA FONDAZIONE ISTITUTO G.GIGLIO DI CEFALU'

DITTA:__________________________ (INDICARE RAGIONE SOCIALE)

NOME SISTEMI OFFERTI_____________________________(elencare)
PRODUTTORE__________________________(elencare)
MODELLO______________________________(elencare)
MARCA ________________________________(elencare)
CODICE CIVAB (se presente)____________________(elencare)
ANNO PRODUZIONE________________________(elencare)

A) CARATTERISTICHE TECNICO-CLINICHE MINIME:

CARATTERISTICHE TECNICO-CLINICHE VENTILATORI POLMONARI PER RIANIMAZIONE/TERAPIA INTENSIVA : REQUISITI MINIMI	Descrizione tecnica dei requisiti del sistema offerto
Ventilatore di ultima generazione alimentato a gas compressi adatto per la ventilazione di pazienti adulti, pediatrici e neonatali, installabile sia su carrello che a pensile
Schermo LCD 15” a colori Touchscreen ruotabile ed orientabile in orizzontale ed in verticale, separabile dall’unità pneumatica. Interfaccia utente intuitiva ed in italiano
Dotato almeno delle seguenti modalità ventilatorie: controllate (a controllo di volume, a controllo di pressione, limitata in pressione), spontanea, assistite/controllate (SIMV), CPAP, a supporto di pressione (PSV), modalità a garanzia di volume erogato, modalità a due livelli di pressione (BiLevel), APRV, Volume di Supporto, Ventilazione d’Apnea
Compensazione automatica delle perdite del circuito con visualizzazione dell’entità delle perdite
Apposito software per la ventilazione non invasiva (NIV) con ampia capacità di compensazione delle perdite (almeno 50 l/min) e adatta a qualsiasi tipo di interfaccia (maschere facciali, maschere nasali, caschi NIV)
Rapporto I:E di range minimo da 1:2 a 4:1
Tidal Volume di range minimo da 0,02 a 2 L
Percentuale miscelazione O2 dal 21% al 100% regolabile in modo continuo;
Range minimo pressione PEEP da 1 a 20 cm H2O
Picco di flusso superiore a 150 L/min
Trigger espiratorio regolabile per gli atti spontanei supportati in pressione
Trigger inspiratorio a pressione e a flusso
Visualizzazione di almeno 3 curve configurabili e valori numerici per il monitoraggio di: pressioni, volumi, flussi, compliance, resistenza delle vie aeree, FiO2, loop di spirometria (P-V, P-F, F-V)
Monitoraggio grafico e numerico dell’attività spontanea del paziente (freq. spontanea, volume minuto spontaneo, tidal volume spontaneo)
Dotato di allarmi per guasti tecnici della macchina e di allarmi regolabili su tutti i parametri tra cui: pressione di picco, PEEP, volume minuto, frequenza, FiO2, tempo di apnea
Trend grafici e numerici per allarmi, parametri monitorati e impostazioni del ventilatore
Procedure per la misurazione di meccanica respiratoria ed indici di svezzamento: P0.1, RSBI
Stasi inspiratoria ed espiratoria, procedura per il calcolo automatico della PEEP intrinseca
Batteria interna con autonomia di almeno 30 minuti
Aggiornabilità software e modularità hardware
Sensoristica (es.: sensori di flusso, pressione, ecc.), integrata nel corpo macchina, che permetta la ventilazione convenzionale senza la necessità di posizionare strumenti di misura sul circuito paziente o sistema equivalente
Sensore di ossigeno, integrato nella macchina di tipo paramagnetico o equivalente e comunque esente da sostituzione periodica (non consumabile)
Dotato di secondo blocco espiratorio sterilizzabile per limitare numero di fermi macchina tra un paziente ed il successivo

# CONDIZIONI DI FORNITURA ED ASSISTENZA TECNICA (Full Risk)

CONDIZIONI DI ASSISTENZA TECNICA (Full Risk) REQUISITI MINIMI	Descrizione tecnica (in linea o in miglioramento rispetto a quanto richiesto nel capitolato
Condizioni generali di fornitura ed assistenza tecnica / N.B. Ferme restando le condizioni di garanzia del produttore/fornitore, si considerano incluse e ad integrazione delle stesse, per tutto il periodo della garanzia/durata della fornitura, anche le condizioni sotto riportate: / Garanzia ed assistenza tecnica: due (2) anni / Si considerano comprese nella fornitura tutte le attività di manutenzione periodiche e su chiamata: manutenzione correttiva, manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli funzionali, controlli di qualità e tutto quanto necessario a mantenere e garantire il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature. / Si considerano comprese nella fornitura tutte le parti di ricambio senza esclusione alcuna (inclusi cavi segnali, cavi di alimentazione, sensori, trasduttori, involucri, cover, ecc.) / Si considerano comprese nella fornitura e a carico della ditta fornitrice la sostituzione di tutti gli eventuali consumabili legati alla manutenzione delle apparecchiature (es.: eventuali kit di sostituzione periodica, batterie, ecc.). / Tutte le attività di configurazione e/o interfacciamento del sistema acquisito, sono a carico della ditta fornitrice / Si considerano incluse nella fornitura, anche eventuali danni accidentali ad esclusione di eventi riconducibili a dolo
Tempo di intervento non superiore a 8 ore lavorative. / Per tempo di intervento si intende il tempo intercorrente dal momento della chiamata al momento in cui un tecnico sarà fisicamente presente in loco (Fondazione), indipendentemente da eventuali interventi in remoto/teleassistenza. / Pertanto, in caso di contenzioso sui tempi di intervento non verranno presi in considerazione eventuali interventi in teleassistenza se questi non sono stati risolutivi.
Tempo di risoluzione dei guasti: non superiore a 5 giorni solari dalla chiamata. / N.B. Qualora i tempi di riparazione dovessero prolungarsi oltre tale tempistica, la ditta dovrà fornire un muletto sostitutivo di pari o superiori caratteristiche tecnico-cliniche.
Si richiede un’assistenza tecnica con dei tecnici stabilmente presenti in zona (SICILIA). / indicare la sede regionale ufficiale di assistenza, specificando indirizzo, telefono, fax ed e-mail). / Indicare il numero di tecnici (almeno n. 2 tecnici) stabilmente presenti in Sicilia
La disponibilità di parti di ricambio deve essere garantita per almeno 10 anni; / N.B. Qualora ciò non fosse possibile, in caso di guasti non risolvibili, la ditta fornitrice, a seguito di autorizzazione da parte della Fondazione, dovrà sostituire, senza alcun costo aggiuntivo, l’apparecchiatura con un’altra con analoghe o superiori caratteristiche tecnico-cliniche e funzionale avendo cura di formare/informare opportunamente gli utilizzatori
Almeno N° 5 giorni di training al personale utilizzatore e al personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, da effettuare secondo le esigenze della Fondazione. / Indicare il numero di giorni per cui si è disponibili all’esecuzione dei training formativi.
Assistenza tecnica da remoto (Teleassistenza) / Tale servizio deve essere certificato e allineato con gli standard e le linee guida per il controllo degli accessi, il trasferimento dei dati e la privacy dei dati paziente, secondo quanto previsto dalle norme di settore (vedi GDPR UE 2016/679 - allegare dichiarazioni/certificazioni)
Garanzia, senza alcun ulteriore aggravio di spesa, dell’aggiornamento tecnologico a fronte di modifiche migliorative hardware e software che dovessero avvenire successivamente al collaudo e per tutta la durata del periodo di garanzia, relativamente alla tecnologia offerta.
Eseguire tutte le necessarie manutenzioni preventive/periodiche previste dal costruttore. / Specificare il numero di manutenzioni preventive/anno previste dal costruttore e che saranno garantite durante tutto il periodo della garanzia.
Eseguire almeno n.1 verifica di sicurezza elettrica annuale così come previsto dalle normative vigenti di riferimento (Es. norma CEI 62-5).
Eseguire almeno n. 2 controlli funzionali/controlli di qualità attestanti il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature, incluse eventuali “prove particolari” previste dalle normative vigenti. / Specificare il numero di controlli funzionali/anno che saranno garantiti durante tutto il periodo della garanzia;
La ditta fornitrice, ad avvenuta aggiudicazione, dovrà trasmettere al Servizio di Ingegneria Clinica, la programmazione delle attività periodiche (manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli di qualità, ecc,). Tale programmazione, dopo regolare accettazione da parte della Fondazione, dovrà essere garantita dalla ditta stessa.

Per ognuno dei suddetti punti si chiede alla ditta offerente, pena esclusione, di indicare nella colonna accanto, in modo chiaro e conciso, la relativa proposta e/o la presenza o meno delle caratteristiche richieste, utilizzando l’unità di misura eventualmente richiesta.