SCHEDA DI PRESENTAZIONE OFFERTA TECNICA
Procedura di gara aperta per l’attivazione di fornitura quinquennale, con opzione di rinnovo biennale facoltativo, di prodotti per l’esecuzione di test relativi all’Area Siero, con fornitura in service delle relative apparecchiature, per il Laboratorio Analisi

DITTA:__________________________
NOME SISTEMA OFFERTO _____________________________
PRODUTTORE__________________________
MODELLO______________________________
CODICE CIVAB (se presente)____________________
(si prega di indicare in calce alla presente scheda la marca, il modello e codice CIVAB, se presente, di ogni singola apparecchiatura componente il sistema)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche MINIME per la valutazione di conformità del sistema	OFFERTA DELLA DITTA (in linea o in miglioramento rispetto a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico)
Caratteristiche di minima della sezione fotometrica/immunoturbidimetrica di ogni sistema analitico
Strumentazione completamente automatica per dosaggi in fotometria, turbidimetria e potenziometria
Produttività fotometrica su campioni di siero non inferiore a 500 test/h
Numero dei parametri in linea non inferiore a 50
Capacità di utilizzare reagenti identificati per mezzo di bar code
Capacità di eseguire rerun in modo automatico ed autonomo
Capacità di eseguire la pre e post diluizione del campione in modo automatico dopo la personalizzazione dell’operatore
Controllo di qualità giornaliero e cumulativo
Sensore di livello e di coagulo per i campioni
Capacità di gestire l’inventario reagenti
Sensore di livello per i reagenti
Caratteristiche di minima della sezione immunometrica di ogni sistema analitico
I moduli di immunochimica devono avere tutti la medesima tecnologia di rilevazione in chemiluminescenza o elettrochemiluminescenza e stesso confezionamento (Pack) da alloggiare a bordo per l'utilizzo indifferente tra i 2 sistemi e tra i moduli
Test in linea almeno 45
Tempo necessario alla produzione del primo risultato del campione per i parametri in STAT (Troponina , Mioglobina BNP/PRO-BNP, B-HCG e Ck massa) non deve essere superiore a 30 minuti
Produttività non inferiore a 250 test/h
Capacità di eseguire il rerun automatico, pre e post diluzione automatica, dopo la personalizzazione dell’operatore
Capacità di gestire l’inventario reagenti
Carica dei reagenti e/o consumabili senza fermo macchina
Caratteristiche di minima per ISE
Deve essere garantita una produttività , per (Na+ , K+,Cl-) non inferiore a 100 campioni/h

AUTOMAZIONE PRE/POST-ANALITICA	OFFERTA DELLA DITTA (in linea o in miglioramento rispetto a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico)
sistema di automazione pre/post-analitico stand-alone, compatto ( non superiore a 1,5 mq di superfice occupata: Footprint ), in grado di supportare il Check-in delle provette, stappatura, ordinamento e ceck out/archiviazione dei campioni dell'area siero, Ematologia , Coagulazione e Urine.
Capacità di carico/ordinamento no inferiore a 500 provette
Nessun preordinamento dei campioni
Produttività (stappatura/ordinamento ) non inferiore a 400 provette primarie /ora
Check-in campioni tramite lettura del barcode (univoco) ed identificazione positiva dei campioni
Stappatura selettiva dei campioni su varie tipologie di provette, aperte e/o chiuse, per differente chiusura e dimensioni
Accesso remoto (LAN) per connessione diretta a Middleware/LIS del Laboratorio
Gestione delle richieste dei test pervenute daq Host/LIS del Laboratorio
Per ragioni di sicurezza in grado di utilizzare provette in plastica (non vetro)
Stappatura selettiva delle provette primarie tramite regole configurabili
Allineamento del barcode delle provette in “buona lettura” (corretta posizione di lettura)
Utilizzo di vari tipi di rack, vassoi, e bascule per centrifuga in base alle esigenze di lavoro
Rack prelevabili dall'area di smistamento anche se non completamente pieni
I campioni con errori o senza test richiesti automaticamente posizionati in rack dedicati

CONDIZIONI MINIME DI FORNITURA ED ASSISTENZA TECNICA

La ditta aggiudicataria dovrà mantenere la qualità ed il funzionamento di tutte le apparecchiatura installate compresi gli elementi accessori per tutta la durata della fornitura decorrenti dalla data della firma del verbale di collaudo, senza alcun onere da parte della Fondazione.
La ditta aggiudicataria dovrà garantire la necessaria assistenza tecnica atta ad assicurare la piena funzionalità, efficienza e sicurezza dei sistemi installati.
Gli interventi di assistenza tecnica ordinari dovranno essere effettuati in modo da non intralciare le normali attività cliniche.
Alla fine di ogni controllo o intervento di manutenzione, la ditta aggiudicataria farà pervenire copia dei report delle verifiche e degli interventi effettuati riportando negli stessi, in modo specifico e dettagliato tutte le informazioni tecniche necessarie: inventari, matricole, operazioni manutentive effettuate (calibrazioni, controlli funzionali, sostituzione parti di ricambio, ecc.) e le eventuali problematiche non risolte. Inoltre dovrà essere specificatamente indicato l’esito dell’attività manutentiva.

	OFFERTA DELLA DITTA (in linea o in miglioramento rispetto a quanto richiesto dall'Allegato 1)
1) Condizioni generali di assistenza tecnica / N.B. Ferme restando le condizioni di garanzia del produttore/fornitore, si considerano incluse e ad integrazione delle stesse, per tutto il periodo della garanzia/durata della fornitura, anche le condizioni sotto riportate: / a) Si considerano comprese nella fornitura tutte le attività di manutenzione periodiche e su chiamata: manutenzione correttiva, manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli funzionali, controlli di qualità e tutto quanto necessario a mantenere e garantire il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature. / b) Si considerano comprese nella fornitura tutte le parti di ricambio senza esclusione alcuna (inclusi cavi segnali, cavi di alimentazione, involucri, cover, ecc.) / c) Si considerano comprese nella fornitura e a carico della ditta fornitrice la sostituzione di tutti gli eventuali consumabili legati alla manutenzione delle apparecchiature (es.: eventuali kit di sostituzione periodica, batterie, ecc.). / d) Tutte le attività di configurazione e/o interfacciamento (es.: LIS, HIS, PACS) del sistema, sono a carico della ditta fornitrice
Tempo di risoluzione dei guasti: non superiore a 5 giorni solari dalla chiamata. / N.B. Qualora i tempi di riparazione dovessero prolungarsi oltre tale tempistica, la ditta dovrà fornire un muletto sostitutivo di pari o superiori caratteristiche tecnico-cliniche.
Si richiede un’assistenza tecnica con dei tecnici stabilmente presenti in Sicilia / (indicare tutti i recapiti: telefono, fax, e-mail ai quali fare riferimento ).
La disponibilità di parti di ricambio deve essere garantita per tutta la durata della fornitura; / N.B. Qualora ciò non fosse possibile, in caso di guasti non risolvibili, la ditta fornitrice, a seguito di autorizzazione da parte della Fondazione, dovrà sostituire, senza alcun costo aggiuntivo, l’apparecchiatura con un’altra con analoghe o superiori caratteristiche tecnico-cliniche e funzionale avendo cura di formare/informare opportunamente gli utilizzatori
Almeno N° 6 giorni di training al personale utilizzatore e al personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, da effettuare secondo le esigenze della Fondazione. / Indicare il numero di giorni per cui si è disponibili all’esecuzione dei training formativi.
Garanzia, senza alcun ulteriore aggravio di spesa, dell’aggiornamento tecnologico a fronte di modifiche migliorative hardware e software che dovessero avvenire successivamente al collaudo, durante tutta la durata del periodo di comodato d’uso gratuito delle apparecchiature
Eseguire tutte le necessarie manutenzioni preventive/periodiche previste dal costruttore. / Specificare il numero di manutenzioni preventive/anno previste dal costruttore e che saranno garantite durante tutto il periodo della fornitura.
Eseguire almeno n.1 verifica di sicurezza elettrica annuale così come previsto dalle normative vigenti di riferimento (Es. norma CEI 66-5).

Eseguire almeno n. 2 controlli funzionali/controlli di qualità attestanti il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature, incluse eventuali “prove particolari” previste dalle normative vigenti. / Specificare il numero di controlli funzionali/anno che saranno garantiti durante tutto il periodo della fornitura;
La ditta fornitrice, ad avvenuta aggiudicazione, dovrà trasmettere al Servizio di Ingegneria Clinica, la programmazione delle attività periodiche (manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli di qualità, ecc,). Tale programmazione, dopo regolare accettazione da parte della Fondazione, dovrà essere garantita dalla ditta stessa.

Per ognuno dei suddetti punti si chiede alla ditta offerente di indicare nella colonna accanto, in modo chiaro e conciso, la relativa proposta e/o la presenza o meno delle caratteristiche richieste, utilizzando l’unità di misura eventualmente richiesta.