SCHEDA DI PRESENTAZIONE OFFERTA TECNICA

Produttore:________________________

Modello:___________________________

Caratteristiche tecniche minime Sistema di routine/urgenza	Descrizione tecnica tecnologia offerta	Indicare documento e pagina della documentazione tecnica nella quale accertare quanto autodichiarato
1. Strumento nuovo e di ultima generazione con gruppo di continuità , banco da lavoro (se trattasi da strumenti da banco), pc gestionale, monitor LCD e stampante laser.
2. Analizzatore o sistema integrato di più analizzatori (in mini catena o catena) con piatto campionatore automatico, tramite rack lineari a caricamento continuo, di almeno 100 posti contemporaneamente, e relativo alloggio di un pari numero di campioni analizzati con cadenza analitica non inferiore a 120 campioni/ora reali per CBC + DIFF con aspirazione del campione da provetta chiusa.
3. Lettore di codice a barre integrato con possibilità di identificare etichette fino a 12 caratteri.
4. Analisi manuale dei campioni da provetta chiusa e/o aperta senza utilizzo di rack.
5. Determinazione e refertazione di almeno 30 parametri, comprensivi di formula leucocitaria a 5 popolazioni, di conteggio NRBC su tutti i campioni e dei Reticolociti (la determinzione di questi ultimi su almeno uno dei due analizzatori, nel caso di sistemi integrati).
6. Linearità del parametro WBC non inferiore a 400x10.e3/mL
7. Linearità del parametro RBC non inferiore a 6.5x10.e6/ mL
8. Linearità del parametro PLT non inferiore a 3000x10.e3/ mL
9. Determinazione degli Eritroblasti per tutti i campioni in percentuale e in valore assoluto senza reagente dedicato e correzione della formula in automatico.
10 L'analizzatore deve essere in grado di eseguire l'analisi cellulare del CSF e di altri liquidi biologici
11. Archivio dei risultati di almeno 10.000 campioni analizzati completi di tutte le distribuzioni grafiche, gestione in operatività multitasking.
12. Programma QCI con carte di controllo per la gestione statistica dei dati su tre livelli da seguire ogni giorno.
13. Interfacciamento bidirezionale con host computer in dotazione al laboratorio in modalità “Query Host”.
14. Procedura Start Up, Shut Down giornaliera e periodica automatica
15. Conteggio RBC e PLT con sistema di rivelazione ottico o resistitivo.
16. Calibrazione con programma automatico.
17. Determinazione HB con metodica priva di cianuro.
18. Sistema di controllo livelli reagenti e scarico con segnalatore di allarmi.
19. Certificazione dello strumento e dei reagenti CE e IVD.
20. Reagenti dei Contaglobuli classificati come non tossici e non nocivi.

Produttore:________________________

Modello:___________________________

Caratteristiche tecniche minime Sistema di back-up/urgenza	Descrizione tecnica tecnologia offerta	Indicare documento e pagina della documentazione tecnica nella quale accertare quanto autodichiarato
1. Strumento nuovo e di ultima generazione con gruppo di continuità , banco da lavoro (se trattasi da strumenti da banco), pc gestionale, monitor LCD e stampante laser.
2. Analizzatore con piatto campionatore automatico tramite rack a caricamento continuo di almeno 50 posti contemporaneamente, e relativo alloggio di un pari numero di campioni analizzati con cadenza analitica non inferiore a 100 campioni/ora reali per CBC + DIFF con aspirazione del campione da provetta chiusa.
3. Lettore di codice a barre integrato con possibilità di identificare etichette fino a 12 caratteri.
4. Analisi manuale dei campioni da provetta chiusa e/o aperta senza utilizzo di rack.
5. Determinazione e refertazione di almeno 30 parametri, comprensivi di formula leucocitaria a 5 popolazioni, di conteggio NRBC su tutti i campioni e dei Reticolociti.
6. Linearità del parametro WBC non inferiore a 400x10.e3/mL
7. Linearità del parametro RBC non inferiore a 6.5x10.e6/ mL
8. Linearità del parametro PLT non inferiore a 3000x10.e3/ mL
9. Determinazione degli Eritroblasti per tutti i campioni in percentuale e in valore assoluto senza reagente dedicato e correzione della formula in automatico.
10. L'analizzatore deve essere in grado di eseguire l'analisi cellulare del CSF e di altri liquidi biologici
11. Archivio dei risultati di almeno 10.000 campioni analizzati completi di tutte le distribuzioni grafiche, gestione in operatività multitasking.
12. Programma QCI con carte di controllo per la gestione statistica dei dati su tre livelli da seguire ogni giorno.
13. Interfacciamento bidirezionale con host computer in dotazione al laboratorio in modalità “Query Host”.
14. Procedura Start Up, Shut Down giornaliera e periodica automatica
15. Conteggio RBC e PLT con sistema di rivelazione ottico o resistitivo.
16. Calibrazione con programma automatico.
17. Determinazione HB con metodica priva di cianuro.
18. Sistema di controllo livelli reagenti e scarico con segnalatore di allarmi.
19. Certificazione dello strumento e dei reagenti CE e IVD.
20. Reagenti dei Contaglobuli classificati come non tossici e non nocivi.

CONDIZIONI DI FORNITURA ED ASSISTENZA TECNICA MINIME	Descrizione tecnica servizio offerto
Condizioni generali di assistenza tecnica / N.B. Ferme restando le condizioni di garanzia del produttore/fornitore, si considerano incluse e ad integrazione delle stesse, per tutto il periodo della garanzia/durata della fornitura, anche le condizioni sotto riportate: / tutte le attività di manutenzione periodiche e su chiamata: manutenzione correttiva, manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli funzionali, controlli di qualità e tutto quanto necessario a mantenere e garantire il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature. / tutte le parti di ricambio senza esclusione alcuna (inclusi cavi segnali, cavi di alimentazione, involucri, cover, ecc.) / la sostituzione di tutti gli eventuali consumabili legati alla manutenzione delle apparecchiature (es.: eventuali kit di sostituzione periodica, batterie, ecc.). / Tutte le attività di configurazione e/o interfacciamento (es.: LIS, HIS, PACS) del sistema, sono a carico della ditta fornitrice
Tempo di risoluzione dei guasti: non superiore a 5 giorni solari dalla chiamata. / N.B. Qualora i tempi di riparazione dovessero prolungarsi oltre tale tempistica, la ditta dovrà fornire un muletto sostitutivo di pari o superiori caratteristiche tecnico-cliniche.
Si richiede un’assistenza tecnica con dei tecnici stabilmente presenti in Sicilia / (indicare tutti i recapiti: telefono, fax, e-mail ai quali fare riferimento ).
La disponibilità di parti di ricambio deve essere garantita per tutta la durata della fornitura; / N.B. Qualora ciò non fosse possibile, in caso di guasti non risolvibili, la ditta fornitrice, a seguito di autorizzazione da parte della Fondazione, dovrà sostituire, senza alcun costo aggiuntivo, l’apparecchiatura con un’altra con analoghe o superiori caratteristiche tecnico-cliniche e funzionale avendo cura di formare/informare opportunamente gli utilizzatori
Almeno N° 6 giorni di training al personale utilizzatore e al personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, da effettuare secondo le esigenze della Fondazione. / Indicare il numero di giorni per cui si è disponibili all’esecuzione dei training formativi.
Garanzia, senza alcun ulteriore aggravio di spesa, dell’aggiornamento tecnologico a fronte di modifiche migliorative hardware e software che dovessero avvenire successivamente al collaudo, durante tutta la durata del periodo di comodato d’uso gratuito delle apparecchiature
Eseguire tutte le necessarie manutenzioni preventive/periodiche previste dal costruttore. / Specificare il numero di manutenzioni preventive/anno previste dal costruttore e che saranno garantite durante tutto il periodo della fornitura.
Eseguire almeno n.1 verifica di sicurezza elettrica annuale così come previsto dalle normative vigenti di riferimento (Es. norma CEI 66-5).
Eseguire almeno n. 2 controlli funzionali/controlli di qualità attestanti il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature, incluse eventuali “prove particolari” previste dalle normative vigenti. / Specificare il numero di controlli funzionali/anno che saranno garantiti durante tutto il periodo della fornitura;
La ditta fornitrice, ad avvenuta aggiudicazione, dovrà trasmettere al Servizio di Ingegneria Clinica, la programmazione delle attività periodiche (manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli di qualità, ecc,). Tale programmazione, dopo regolare accettazione da parte della Fondazione, dovrà essere garantita dalla ditta stessa.

Tabella - Griglia elementi oggetto di valutazione

Item / i	Caratteristica oggetto di valutazione Analizzatore o sostema integrato di Routine/Urgenza	Descrizione caratteristica posseduta	Indicare documento e pagina della documentazione tecnica nella quale accertare quanto autodichiarato

1	Capacita di carico campionatore superiore a 100 campioni in ingresso e altrettanti in uscita. Punteggio proporzionale.
2	Minor volume di reflui in ml per singolo emocromo + formula (incluso i lavaggi). Punteggio proporzionale.
3	Minor volume di campione aspirato in modalità tubo chiuso da campionatore automatico. / Inferiore o uguale a 90 microl, punti 2 / Inferiore o uguale a 120 microl, punti 1 / Inferiore o uguale a 200 microl, punti 0
4	Possibilità di analisi manuale dei campioni da provetta chiusa. SI/NO
5	Meccanismo di trasporto del rack bidirezionale con tecnologia magnetica, al fine di eseguire le ripetizioni in un analizzatore differente senza intervento dell'operatore SI/NO
6	Possibilità di refertare la percentuale delle emazie ipo e ipercromiche. SI/NO
7	Possibilità di refertare la percentuale delle emazie micro e macrocitiche. SI/NO
8	Possibilità di identificare la presenza di RBC infettati da parassiti (flag Malaria). SI/NO
9	Tecnologia di analisi RBG con doppio canale e doppia tecnologia di lettura. SI/NO
10	Analisi diretta con metodo ottico come prima tecnologia dei parametri eritrocitarie e piastrinici. SI/NO
11	Doppio metodo di lettura della concentrazione di HGB (fotometrica e light scatter) per la corretta refertazione in caso di presenza di sostanze interferenti senza l’ausilio di ulteriori reagenti. SI/NO
12	Tecnologia di Analisi dei Globuli Bianchi Citometria a flusso con doppio canale di lettura. SI/NO
13	Minor ingombro frontale della soluzione proposta, escluso il PC gestionale. Punteggio proporzionale.
14	Sangue di controllo per emocromo con formula, comprensivo anche dei valori dei reticolociti, su unica fiala per livello richiesto. SI/NO
15	Determinazione del parametro Reticolocitario MCVr. SI/NO
16	Possibilità di fornire il conteggio assoluto e percentuale delle piastrine reticolate. SI/NO
17	Analisi dei Liquidi Biologici diversi dal sangue (liquido cefalo rachidiano, liquido pleurico, ecc.) con programma dedicato certificato FDA. SI/NO
18	Determinazione di parametro refertabile marcato CE/IVD ed FDA, relativo alla popolazione dei monociti per l'individuazione precoce di pazienti che presentano sepsi o un rischio aumentato di sepsi. Il parametro deve essere incluso nel profilo CBC-DIFF senza l'impiego di reagenti dedicati, senza rerun del campione e senza l'impiego di tecnologie aggiuntive (allegare IFU del parametro) ed incluso nel controllo. SI/NO

Item / i	Caratteristica oggetto di valutazione Analizzatore Backup/Urgenza	Descrizione tecnica tecnologia offerta (descrivere le condizioni migliorative)	Indicare documento e pagina della documentazione tecnica nella quale accertare quanto autodichiarato
19	Capacita di carico campionatore superiore a 50 campioni in ingresso e altrettanti in uscita. Punteggio proporzionale.
20	Minor volume di reflui in ml per singolo emocromo + formula (incluso i lavaggi). Punteggio proporzionale.
21	Minor volume di campione aspirato in modalità tubo chiuso da campionatore automatico. / Inferiore o uguale a 90 microl, punti 2 / Inferiore o uguale a 120 microl, punti 1 / Inferiore o uguale a 200 microl, punti 0
22	Possibilità di analisi manuale dei campioni da provetta chiusa. SI/NO
23	Meccanismo di trasporto del rack bidirezionale con tecnologia magnetica, al fine di eseguire le ripetizioni senza intervento dell'operatore SI/NO
24	Analizzatore URGENZA/BACKUP identico a quello di ROUTINE/URGENZA. SI/NO