SCHEDA DI PRESENTAZIONE OFFERTA TECNICA
SISTEMA STEREOTASSICO DIGITALE PER BIOPSIA MAMMARIA PRONA

Produttore:________________________

Modello:___________________________

Sistema stereotassico digitale per biopsia mammaria prona
Caratteristiche tecniche minime	Descrizione tecnica tecnologia offerta
Generatore
Generatore ad alta frequenza
Potenza utile non inferiore a 5 kW
Tecniche di lavoro manuali e automatiche
Tensione di lavoro regolabile con valore minimo non superiore a 25kV e valore massimo non inferiore a 32kV, con incremento minimo non superiore a 1kV
Valore massimo del prodotto mAs non inferiore a 500mAs

Tubo radiogeno
Tubo radiogeno dedicato che consenta di acquisire immagini stereotassiche
Macchia focale a deguata all'imaging mammografico, dimensioni non superiori a 0,3 mm x 0,3 mm

Tavolo motorizzato
Tavolo dedicato che consenta il posizionamento del paziente in posizione prona in modo agevole
Accesso alla mammella a 360°
Apertura per il posizionamento della mammella di ampie dimensioni non inferiore a 25 cm, con posizionamento della mammella centrale rispetto al tavolo
Deve consentire l'accesso ortogonale rispetto alla mammella compressa, deve consentire di condurre le operazioni secondo ampi angoli di inclinazione rispetto ai diversi piani, facilitando il posizionamento del paziente
Movimentazione motorizzata, con pulsantiera in posizione ergonomica
Parte inferiore del tavolo illuminata
Altezza variabile
Sistema in grado di supportare un peso paziente non inferiore a 150Kg

Sistema di compressione, collimazione ed esposimetro
Forza di compressione regolabile a stativo e a pedale
Pedaliera per la movimentazione del dispositivo di compressione e dello stativo
Collimazione automatica all'inserimento del relativo piatto di compressione
Dotato di kit di compressori dedicati per esami (Specificare le misure e le tipologie disponibili)
Dotato di sistema di rilascio di emergenza della compressione nel caso di assenza dell'alimentazione elettrica
Dotato di griglia antidiffusione ad alta capacità di assorbimento
Dotato di esposimetro automatico (AEC) in grado di controllare con precisione tutti i parametri dell’esposizione: kV, mAs e filtri.

Sistema di acquisizione
Detettore allo stato solido di ultima generazione ad alta efficienza
Area di acquisizione del detettore non inferiore a 12 cm x 14 cm
Dimensione del pixel dell'immagine non superiore a 100 µm
Conversione segnale non inferiore a 14 bit
Dotato di sistema di calcolo della dose erogata
Dotato di sistema di visualizzazione e memorizzazione dei parametri di esposizione

Dispositivo per stereotassi
Dotato di modulo per esecuzione di stereotassi applicato sul braccio a C
Deve consentire la possibilità di lavorare con dispositivo di biopsia mammaria con metodo VABB
Deve permettere la selezione della lesione dalla console, le coordinate della lesione vengono inviate in modo automatico al sistema di guida dell'ago, con il successivo posizionamento dell'ago alle coordinate determinate ed il successivo inserimento alla profondità della lesione
Dotato di display touch screen per verificare il corretto posizionamento rispetto al target
Calcolo automatico dei margini di sicurezza e delle coordinate in base alla tipologia di ago selezionato
Elevata accuratezza della localizzazione spaziale, il sistema deve consentire di posizionare l'ago in corrispondenza della lesione con un margine di errore inferiore a 1mm

Console di comando ed elaborazione per operatore in sala esame
Tastiera alfa-numerica
Monitor a schermo piatto ad alta risoluzione, di dimensione non inferiore a 19"da almeno 2MP
Schermo di protezione anti RX per l'operatore
Memoria RAM non inferiore a 8 GB
Capacità disco fisso non inferiore a 500 GB
Dotato di elementi di sicurezza ridondandi (es.dischi RAID)
Sistema di archiviazione delle immagini su disco ottico e/o CD e/o DVD
Dotata di interfaccia DICOM 3 che consenta la connessione a sistema PACS
Interfaccia utente semplice ed intuitiva
Dotato di UPS per la salvaguardia dei dati in caso di assenza di alimentazione elettrica

Accessori
Fantocci per esecuzione test di qualità
N.2 armadietti (porta accessori e archivio esami)
Tavolo porta monitor
Sedia ergonomica

CONDIZIONI DI FORNITURA ED ASSISTENZA TECNICA (Full Risk) MINIME	Descrizione tecnica servizio offerto
Assistenza tecnica di tipo full risk per tutto il periodo della durata contrattuale / N.B. Ferme restando le condizioni di garanzia del produttore/fornitore, si considerano incluse e ad integrazione delle stesse, per tutto il periodo del noleggio operativo, anche le condizioni sotto riportate:
Condizioni generali di assistenza tecnica / Si considerano comprese nella garanzia tutte le attività di manutenzione, periodiche e su chiamata: manutenzione correttiva, manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli funzionali, controlli di qualità e tutto quanto necessario a mantenere e garantire il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature. / Si considerano comprese nella garanzia tutte le parti di ricambio senza esclusione alcuna (incluso tubo rx, detettore e parti in vetro, sonde, cavi segnali, cavi di alimentazione, bracciali, ecc.) / Si considerano comprese nella garanzia e a carico della ditta fornitrice la sostituzione di tutti gli eventuali consumabili legati alla manutenzione delle apparecchiature (es.: eventuali kit di sostituzione periodica, bracciali, cavi di collegamento ecc. batterie, ecc). / Si considerano esclusi solo eventuali consumabili monopazienti o monouso. / Si considerano incluse nella garanzia tutte le “chiavi” hardware e software di componenti/moduli integrati nel sistema (es.: CD/DVD ecc.). In particolare dovranno essere fornite tutte le procedure necessarie per eseguire eventuale rispristino e configurazione dell’interro sistema. / Tutte le attività di configurazione e/o interfacciamento del sistema acquisito, sono a carico della ditta fornitrice. / Si considerano nella garanzia eventuali danni accidentali non specificatamente riconducibili a dolo o evidente utilizzo improprio.
Tempo di primo intervento tecnico di manutenzione correttiva: non superiore a 8 ore lavorative dalla chiamata
Tempo di risoluzione degli interventi tecnici di manutenzione correttiva: non superiore a 4 giornate lavorative dalla chiamata, anche nel caso in cui dovessero essere necessarie parti di ricambio. / N.B. Qualora i tempi di riparazione dovessero prolungarsi oltre tale tempistica, la ditta dovrà fornire, ove fattibile, un muletto sostitutivo di pari o superiori caratteristiche tecnico-cliniche.
Si richiede un’assistenza tecnica con dei tecnici stabilmente presenti (residenti) in Sicilia
La disponibilità di parti di ricambio, inclusi software e licenze, deve essere garantita per almeno 10 anni dal collaudo;
Almeno N° 7 giorni di training al personale utilizzatore e al personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, rinnovabili per altri 7 giorni da effettuare secondo le esigenze della Fondazione. / Indicare il numero di giorni per cui si è disponibili all’esecuzione dei training formativi. / Disponibilità assistenza specialist dedicato: con riferimentro alla griglia elementi oggetto di valutazione in relazione al punto 2.2 dell'assistenza tecnica, qualora l'azienda offerente sia rispondente al requisito, la Fondazione potrà richiedere tutte le volte che sarà necessario il supporto dello specialist clinico in situ con almeno una settimana di preavviso.
Eseguire tutte le necessarie manutenzioni preventive/periodiche previste dal costruttore. Tali interventi non potranno comunque essere inferiori a n.2 annue / Specificare il numero di manutenzioni preventive/anno previste dal costruttore e che saranno garantite durante tutto il periodo della fornitura.
Eseguire almeno n.1 verifica di sicurezza elettrica annuale così come previsto dalle normative vigenti (Es. norma CEI 62-5).
Eseguire almeno: / - n. 2 controlli funzionali/controlli di qualità annui attestanti il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature e dei relativi accessori/componenti interconnessi / Specificare il numero di controlli funzionali/anno che saranno garantiti durante tutto il periodo della fornitura;
La ditta fornitrice, ad avvenuta aggiudicazione, dovrà trasmettere al Servizio di Ingegneria Clinica, la programmazione delle attività periodiche (manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli di qualità, ecc,). Tale programmazione, dopo regolare accettazione da parte della Fondazione, dovrà essere garantita dalla ditta stessa.

Sistema stereotassico digitale per biopsia mammaria prona
Tabella - Griglia elementi oggetto di valutazione

Item / i	Caratteristica oggetto di valutazione	Descrizione tecnica tecnologia offerta
1	Sistema stereotassico digitale per biopsia mammaria prona
1.1	Generatore/Tubo radiogeno
1.1.1	Potenza nominale non inferiore a 5 kW
1.1.2	Valore massimo del prodotto mAs non inferiore a 500mAs

1.2	Tavolo motorizzato
1.2.1	Peso paziente supportabile non inferiore a 150 Kg
1.2.2	Generatore e tubo RX integrati direttamente nel tavolo (sistema dedicato)
1.2.3	Apertura per posizionamento mammella non inferiore a 25 cm
1.2.4	Altezza variabile (ampiezza del range in cm)

1.3	Sistema di acquisizione
1.3.1	Dimensione del pixel dell'immagine non superiore a 100 µm
1.3.2	Conversione segnale non inferiore a 14 bit
1.3.3	Sistema in grado di acquisire immagini in tomosintesi ed effettuare la biopsia direttamente sulle immagini acquisite

1.4	Dispositivo per stereotassi
1.4.1	Margine di errore nella localizzazione spaziale dell'ago non superiore a 1mm
1.4.2	Ampiezza del campo di biopsia con superficie non inferiore a 7 cm x 7 cm (indicare le dimensioni massime, il calcolo verrà effettuato sulla superficie massima)
1.4.3	Sistema di puntamento con coordinate di tipo cartesiano
1.4.4	Display touch screen (per verificare il corretto posizionamento rispetto al target) dotato di sistema sonoro
1.4.5	Ampiezza massima dell'angolo di inclinazione del sistema per stereotassi

2	Assistenza tecnica
2.1	Numero di tecnici con almeno 5 anni di esperienza presenti in Sicilia dedicati alle attività di manutenzione correttiva (allegare cv nella documentazione tecnica)
2.2	Disponibilità assistenza specialist dedicato (allegare CV)